# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

### （预公告版）

### 项目名称：2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备

### 更新项目-项目3

### 备案编号：CGXM-2026-350101-05247[2026]03673

### 项目编号：[350101]FJLXZB[GK]2026004

### 采购人：福州市产品质量检验所

### 代理机构：福建龙翔招标代理有限公司

### 编制时间：2026年09月

## 第一章 投标邀请

福建龙翔招标代理有限公司 采用公开招标方式组织 2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：CGXM-2026-350101-05247[2026]03673

### 2、项目编号：[350101]FJLXZB[GK]2026004

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用本项目所有采购包

节能产品：适用本项目所有采购包

环境标志产品：适用本项目所有采购包

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：设置专门采购包

面向的企业规模：中小企业

预留形式：设置专门采购包

预留比例：100%

采购包2：设置专门采购包

面向的企业规模：中小企业

预留形式：设置专门采购包

预留比例：100%

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函（若有） | ①本采购包允许投标人采用资格承诺制。采用资格承诺制的投标人，应当根据本项目招标文件第七章《电子投标文件格式》要求提供资格承诺函，无需再提交“营业执照等证明文件、提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）、依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”，资格承诺函不符合招标文件要求的，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。投标人未提供承诺的部分则须按采购文件规定提供相应材料。②采购项目有特殊资格要求的，投标人还应按要求提供相应的证明材料。③若投标人属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有特殊情况的行业，按照本项目招标文件第七章《电子投标文件格式》规定提供资格承诺函的，视为满足资格承诺函中“具有独立承担民事责任的能力”的要求。注：采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依法追究相关的法律责任。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 1、投标人提供的货物、工程或者服务应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》，格式见第七章《电子投标文件格式》附件。 2、投标人为监狱企业的视同小型和微型企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3、投标人为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第七章《电子投标文件格式》附件。 4、本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

采购包2：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函（若有） | ①本采购包允许投标人采用资格承诺制。采用资格承诺制的投标人，应当根据本项目招标文件第七章《电子投标文件格式》要求提供资格承诺函，无需再提交“营业执照等证明文件、提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）、依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”，资格承诺函不符合招标文件要求的，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。投标人未提供承诺的部分则须按采购文件规定提供相应材料。②采购项目有特殊资格要求的，投标人还应按要求提供相应的证明材料。③若投标人属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有特殊情况的行业，按照本项目招标文件第七章《电子投标文件格式》规定提供资格承诺函的，视为满足资格承诺函中“具有独立承担民事责任的能力”的要求。注：采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依法追究相关的法律责任。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 1、投标人提供的货物、工程或者服务应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》，格式见第七章《电子投标文件格式》附件。 2、投标人为监狱企业的视同小型和微型企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3、供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第七章《电子投标文件格式》附件。 4、本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

采购包2：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(登录福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：福州市产品质量检验所

地址：福州市仓山区卢滨路372号

邮编： 350000

联系人：张先生

联系电话： 0591-83715541/0591-83772410

### 12、代理机构：福建龙翔招标代理有限公司

地址： 福州市鼓楼区福马路45号闽古屋2号楼3层

邮编： 350000

联系人： 林晶晶、胡筱茜、陈伙英

联系电话： 0591-83702156

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 福建龙翔招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 4,496,000.00

采购包最高限价（元）: 4,496,000.00

采购包保证金金额（元）: 44,960.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1.00 | 1,980,000.00 | 台 | 工业 | 否 |
| 2 | 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪 | 2.00 | 1,516,000.00 | 台 | 工业 | 否 |
| 3 | 紫外分光光度计 | 1.00 | 250,000.00 | 台 | 工业 | 否 |
| 4 | 紫外分光光度计 | 1.00 | 750,000.00 | 台 | 工业 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 2,970,000.00

采购包最高限价（元）: 2,970,000.00

采购包保证金金额（元）: 29,700.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动双道原子荧光光度计 | 1.00 | 470,000.00 | 台 | 工业 | 否 |
| 2 | 全自动凯氏定氮仪 | 1.00 | 700,000.00 | 台 | 工业 | 否 |
| 3 | 自动脂肪测定仪 | 2.00 | 1,800,000.00 | 台 | 工业 | 否 |

本国产品标准适用范围：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质谱仪 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
| 2 | 其他试验仪器及装置 | 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪 | 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪 |
| 3 | 其他试验仪器及装置 | 紫外分光光度计 | 紫外分光光度计 |
| 4 | 其他试验仪器及装置 | 紫外分光光度计 | 紫外分光光度计 |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他试验仪器及装置 | 全自动双道原子荧光光度计 | 全自动双道原子荧光光度计 |
| 2 | 其他试验仪器及装置 | 全自动凯氏定氮仪 | 全自动凯氏定氮仪 |
| 3 | 其他试验仪器及装置 | 自动脂肪测定仪 | 自动脂肪测定仪 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 台 | 元 | 1,980,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪 | 台 | 元 | 1,516,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 紫外分光光度计1 | 台 | 元 | 250,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 紫外分光光度计2 | 台 | 元 | 750,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

电感耦合等离子体质谱仪

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 台 | 元 | 1,980,000.00 | 总价 | 无 |

火焰/石墨炉原子吸收光谱仪

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款 形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪 | 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪 | 台 | 元 | 1,516,000.00 | 总价 | 无 |

紫外分光光度计1

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外分光光度计1 | 紫外分光光度计1 | 台 | 元 | 250,000.00 | 总价 | 无 |

紫外分光光度计2

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款 形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外分光光度计2 | 紫外分光光度计2 | 台 | 元 | 750,000.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量 单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款 形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动双道原子荧光光度计 | 台 | 元 | 470,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 全自动凯氏定氮仪 | 台 | 元 | 700,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 自动脂肪测定仪 | 台 | 元 | 1,800,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

全自动双道原子荧光光度计

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款 形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动双道原子荧光光度计 | 全自动双道原子荧光光度计 | 台 | 元 | 470,000.00 | 总价 | 无 |

全自动凯氏定氮仪

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款 形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凯氏定 氮仪 | 全自动凯氏定氮仪 | 台 | 元 | 700,000.00 | 总价 | 无 |

自动脂肪测定仪

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款 形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动脂肪测定仪 | 自动脂肪测定仪 | 台 | 元 | 1,800,000.00 | 总价 | 无 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 采购包2：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； 采购包2：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 采购包2：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 无 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 采购包2：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起三十日历日内签订合同。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建龙翔招标代理有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 福州市财政局 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标人 代理服务费收费标准：本项目的招标代理服务费(中标服务费)向各采购包的中标人收取，各采购包的中标人按差额定率累进法计算，向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。 (1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。 招标代理服务收费的标准：中标金额 100 万元及以下部分费率 1.5%；（100-500）万元部分费率 1.1%；以下为招标代理服务费缴交银行账号：开户名称：福建龙翔招标代理有限公司，开户银行：中国民生银行股份有限公司福州晋安支行，账 号：651859664。 (2)其他： 中标人应自结果公告发布之日起5个工作日内向代理机构缴交代理服务费，若未在前述期限内足额付款，代理机构有权通过诉讼程序追索款项及违约金，由此产生的律师费、诉讼费、差旅费等为实现债权所支出的费用均由中标人承担。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： 一、电子化招标项目有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，保证金不予退还：（一）保证金核验阶段 不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的， 属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十七条第（六）项“不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。（二）电子投标文件解密阶段 电子投标文件的个性特征与本采购项目的其他投标人存在雷同的，按照以下方式进行认定： 1.投标人上传电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统投标客户端所赋予的项目内部识别码与本招标项目的其他投标人相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十七条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 2.系统记录的编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡 MAC 地址与本招标项目的其他投标人一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十七条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。3.投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的， 属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十七条第（五）项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。 二、投标人在福建省政府采购网上公开信息系统注册报名时应录入投标人单位中文全称，不应使用简称、字母、符号等，否则可能出现电子投标无法进行或核验保证金未能通过等情形，从而导致投标失败等后果均由投标人自行承担。 三、投标人在开标现场用于解密的CA证书必须与制作该项目电子投标文件时所用CA证书为同一个CA证书，否则导致无法解密等后果均由投标人自行承担。 四、通过远程参与开标流程的投标人须在开标大厅界面等待系统远程解密开启并在代理机构规定时间内完成解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。投标人未在规定的操作时间内完成远程签章的，视为默认开标结果。在开标过程中，因系统故障等导致无法继续进行开标流程的，投标人须配合等待故障处理，待故障解除后继续进行。五、绿色建材：财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知。 其他需要落实的政府采购政策 （一）绿色建材：财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知。 其他需要落实的政府采购政策 （一）绿色发展 财政部 ①关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知（财库〔2020〕31号） ②关于组织申报政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市的通知（财办库〔2022〕97号） ③关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知（财库〔2022〕35号） ④财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号） ⑤财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号） ⑥财政部 住房城乡建设部 工业和信息化部 关于进一步扩大政府采购支持绿色建材 促进建筑品质提升政策实施范围的通知（财库〔2024〕36号） ⑦福建省财政厅 福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知（闽财规〔2024〕3 号） （二）中小企业 财政部 ①关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号） ②关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） ③关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号） 福建省财政厅 ④福建省关于政府采购促进我省中小企业发展的实施意见（闽财购〔2009〕50号） ⑤福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（闽财规〔2022〕13号） ⑥福建省财政厅 福建省工业和信息化厅关于认真落实政府采购促进中小企业发展政策的通知（闽财购〔2021〕4号） ⑦福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知 （三）乡村振兴 财政部 ①财政部办公厅 农业农村部办公厅 国家乡村振兴局综合司 中华全国供销合作总社办公厅 关于进一步做好政府采购脱贫地区农副产品有关工作的通知（财办库〔2022〕273号） ②关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知（财库〔2021〕19 号） ③关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20 号）。 |

第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 福建龙翔招标代理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建龙翔招标代理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建龙翔招标代理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建龙翔招标代理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建龙翔招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福建龙翔招标代理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福建龙翔招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建龙翔招标代理有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福建龙翔招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建龙翔招标代理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 福建龙翔招标代理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建龙翔招标代理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建龙翔招标代理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福建龙翔招标代理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建龙翔招标代理有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 福建龙翔招标代理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建龙翔招标代理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建龙翔招标代理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建龙翔招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建龙翔招标代理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 福建龙翔招标代理有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建龙翔招标代理有限公司 提出询问， 福建龙翔招标代理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建龙翔招标代理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1本国产品与非本国产品相关约定

17.1.1本国产品

（1）本国产品标准 本国产品应当符合以下条件： ①在中国境内生产。 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； d.简单的上漆、磨光和分装； e.其他不属于属性改变的情形。 ②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。

（2）本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.1.2 非本国产品

17.1.2.1 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.1.2.2 其它非本国产品：指非进口产品且不符合本国产品标准的产品。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 福建龙翔招标代理有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建龙翔招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建龙翔招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

采购包2：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函（若有） | ①本采购包允许投标人采用资格承诺制。采用资格承诺制的投标人，应当根据本项目招标文件第七章《电子投标文件格式》要求提供资格承诺函，无需再提交“营业执照等证明文件、提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）、依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”，资格承诺函不符合招标文件要求的，视为未按照招标文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。投标人未提供承诺的部分则须按采购文件规定提供相应材料。②采购项目有特殊资格要求的，投标人还应按要求提供相应的证明材料。③若投标人属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有特殊情况的行业，按照本项目招标文件第七章《电子投标文件格式》规定提供资格承诺函的，视为满足资格承诺函中“具有独立承担民事责任的能力”的要求。注：采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依法追究相关的法律责任。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 1、供应商提供的货物、工程或者服务应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》，格式见第七章《电子投标文件格式》附件。 2、供应商为监狱企业的视同小型和微型企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3、供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第七章《电子投标文件格式》附件。 4、本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

采购包2：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函（若有） | ①本采购包允许投标人采用资格承诺制。采用资格承诺制的投标人，应当根据本项目招标文件第七章《电子投标文件格式》要求提供资格承诺函，无需再提交“营业执照等证明文件、提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）、依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”，资格承诺函不符合招标文件要求的，视为未按照招标文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。投标人未提供承诺的部分则须按采购文件规定提供相应材料。②采购项目有特殊资格要求的，投标人还应按要求提供相应的证明材料。③若投标人属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有特殊情况的行业，按照本项目招标文件第七章《电子投标文件格式》规定提供资格承诺函的，视为满足资格承诺函中“具有独立承担民事责任的能力”的要求。注：采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依法追究相关的法律责任。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 1、供应商提供的货物、工程或者服务应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》，格式见第七章《电子投标文件格式》附件。 2、供应商为监狱企业的视同小型和微型企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3、供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第七章《电子投标文件格式》附件。 4、本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格性审查不合格。 |

采购包2：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格性审查不合格。 |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建龙翔招标代理有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建龙翔招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 福建龙翔招标代理有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建龙翔招标代理有限公司 统一对外发布。

②对 福建龙翔招标代理有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

采购包2：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 是否客观项 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 其他情形1 | 是 | 技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。 |
| 其他情形2 | 是 | 第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求”任意条款出现负偏离或未响应的。 |
| 其他情形3 | 是 | 招标文件规定的其他符合性条款。 |

商务符合性

| 情形 | 是否客观项 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 其他情形1 | 是 | 技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。 |
| 其他情形2 | 是 | 第五章 招标内容及要求“三、商务要求”任意条款出现负偏离或未响应的。 |
| 其他情形3 | 是 | 招标文件规定的其他符合性条款。 |

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足招标文件规定的报价要求。 |

采购包2：

技术符合性

| 情形 | 是否客观项 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 其他情形1 | 是 | 技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。 |
| 其他情形2 | 是 | 第五章 招标内容及要求“二、技术和服务要求”任意条款出现负偏离或未响应的。 |
| 其他情形3 | 是 | 招标文件规定的其他符合性条款。 |

商务符合性

| 情形 | 是否客观项 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 其他情形1 | 是 | 技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。 |
| 其他情形2 | 是 | 第五章 招标内容及要求“三、商务要求”任意条款出现负偏离或未响应的。 |
| 其他情形3 | 是 | 招标文件规定的其他符合性条款。 |

价格符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 不满足招标文件规定的报价要求。 |

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建龙翔招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：最低评标价法

采购包2：最低评标价法

7.2评标标准

采购包1：最低评标价法

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%。 （2）2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的，即2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×65%。 （3）2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3响应报价低于最高限价65%的，即2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3响应报价<最高限价×65%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

价格扣除的规则如下：

小型、微型企业产品

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

实施本国产品标准的价格扣除规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对本国产品的支持政策 | 本国产品 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若本采购包所有供应商所投产品均符合对本国产品的支持政策时，所有供应商均不进行价格扣除。 |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | （一）根据《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（闽财规〔2024〕3号）文件，本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④投标人在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并按下列要求提供投标产品属于清单内产品的完整有效证明材料：提供所投产品在品目清单目录页（划线标注出其所在清单的位置），以及由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中公布的认证机构出具的有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。以上所有证明文件复印件均须加盖投标人公章（原件备查）。不符合上述要求的不予价格扣除。 |

其他：无

采购包2：最低评标价法

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%。 （2）2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的，即2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×65%。 （3）2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3响应报价低于最高限价65%的，即2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3响应报价<最高限价×65%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

价格扣除的规则如下：

小型、微型企业产品

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

实施本国产品标准的价格扣除规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对本国产品的支持政策 | 本国产品 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若本采购包所有供应商所投产品均符合对本国产品的支持政策时，所有供应商均不进行价格扣除。 |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | （一）根据《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（闽财规〔2024〕3号）文件，本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④投标人在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并按下列要求提供投标产品属于清单内产品的完整有效证明材料：提供所投产品在品目清单目录页（划线标注出其所在清单的位置），以及由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中公布的认证机构出具的有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。以上所有证明文件复印件均须加盖投标人公章（原件备查）。不符合上述要求的不予价格扣除。 |

其他：无

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

b.评标价相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

本次招标为福州市产品质量检验所采购的“2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3”。投标人应根据招标文件所提出的产品技术规格、数量和服务要求，选择具有最佳性价比的产品前来投标。

注：

1、采购标的以“◆”标示其核心产品。

2、本项目技术参数中涉及尺寸、规格等数值，有范围值的从其规定，除国标数值外其他固定数值允许存在±2%的偏离。

3、本章节，“二、技术和服务要求”中“品目号”和“标的名称”若与本项目公告或本项目招标文件其他处描述若不一致，以本章节，“二、技术和服务要求”标记为准。

4、本章节“一、项目概况”和“四、其他事项”的全部内容均为不允许负偏离的实质性要求。无论投标人是否在投标文件中对“一、项目概况”和“四、其他事项”的各项要求和条款进行响应，均视为投标人能够完全理解并满足“一、项目概况”和“四、其他事项”的各相关条款要求。5、本项目采用最低评标价法，本章节全部内容为不允许负偏离的实质性要求（本条若与本章节其他内容冲突，则以此处为准）

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 包号 | 品目号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 1-1 | ◆电感耦合等离子体质谱仪 1.仪器总体要求和工作环境 1.1、电感耦合等离子体质谱仪要求为多组四极杆串联质谱仪，而非普通的单极四极杆质谱仪。必须是“四极杆+四极杆碰撞反应池+四极杆质量分析器”或“四极杆+八极杆碰撞反应池+四极杆质量分析器”结构。 2、仪器工作环境 2.1、工作环境温度： 15℃-30℃； 2.2、工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）； 2.3、电源：单相200V-240V ，50 Hz； 3、仪器硬件与性能要求 3.1、进样系统： 3.1.1、配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统。雾化室：实现无需制冷即可点炬分析样品，对于需要制冷的雾室，应额外加配2套半导体制冷雾室备用，避免制冷模块损坏带来的额外维护和成本。 3.1.2、蠕动泵：≥4通道，≥12滚轮蠕动泵系统，以加快样品的引入和冲洗速度，使仪器具有更高的分析效率，同时保证更强的进样拓展能力。蠕动泵泵速≥100 rpm,投标时提供蠕动泵速软件截屏作为证明资料。 3.2. 全基体进样系统（AMS）： 3.2.1、全基体进样系统可实现样品全自动在线气体稀释，稀释倍数≥100倍。可在矩管之前把样品基体稀释，保证接口区域与质谱区域不受高基体污染。 3.2.2 、全基体进样系统含电子流量计软件控制气体流量，可通入氧气，实现有机样品的直接进样分析。 3.3、射频发生器： 3.3.1、 高频率自激式全固态射频发生器，要求频率≥25 MHz，最大功率≥1.6 kW基体匹配强，可以直接进有机样品不熄火；具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗（需要屏蔽矩的产品必须提供8套铂金屏蔽矩耗材备用） 3.3.2、等离子体工作线圈无需冷却水或者冷却气冷却，自散热，实现超低射频能量损耗；工作线圈为实心永久性合金部件，不是耗材；（冷却工作线圈如需耗材的，提供4套工作线圈备用。） 3.3.3、等离子体炬位XYZ三轴计算机全自动调节。 3.4、气体控制：至少使用≥7个高精度气体质量流量控制器，至少控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气）和4路碰撞反应气（也可采取1路全基体进样系统气和3路碰撞反应气设计），其中一路惰性化处理可用99.9999%高纯氨气。（投标时提供纯氨气接口图片） 3.5、接口： 3.5.1、采样锥孔径≥0.9mm，截取锥孔径≥0.45mm；锥上不应施加负电压提取离子，不容易堵塞锥口，减少维护次数，延长锥的使用寿命，采样锥与截取锥之间不得使用任何气体。 3.6、离子提取系统： 3.6.1、采用四极杆离子偏转聚焦等方式实现离子质量筛选功能。具有不同离子的差异化偏转能力，从而降低空间电荷效应，投标时提供软件功能截图和≥5种低中高质量数元素的不同偏转电压的单次调谐曲线图截图佐证。 3.6.2、正交90度或者多次离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜和离子透镜做任何的清洗和维护。（对需要维护提取透镜和离子透镜的设计需承诺10次上门维护清洗离子透镜系统，相关费用包含在投标总价中。） 3.7、四极杆碰撞反应池： 3.7.1、碰撞反应池体内部应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆或八极杆结构设计，实现强反应性气体下反应副产物的去除。 3.7.2、碰撞反应池具有轴向加速功能（投标时提供轴向加速硬件实物图和软件电压设置的截屏或照片）或温控功能（通过提升池温度加强碰撞反应效果，控温范围55℃~95℃，0.1℃步进可调，投标时提供软件截图）或采用平板四级杆结构设计（投标时提供实物照片）。 3.7.3、可以使用包括纯氦气，纯氢气等多种碰撞气或纯甲烷，纯氧气反应气体及混合气。采用惰性化处理设计，耐腐蚀可以使用纯氨气（＞99.999%）。 3.7.4、单次分析中，可实现标准模式、碰撞模式或标准、反应模式切换。碰撞反应气流速可设置≥10 mL/min。投标时提供设置的截图或照片。 3.8、四极杆质量分析器： 3.8.1、质量范围：2amu-255 amu或更优； 3.8.2、驱动频率 ≥ 2.5 MHz。 3.9、检测器： 3.9.1、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。 3.9.2、检测器瞬时采集速率≥5万点/秒，最小积分时间20微秒，以适应单形态分析，单纳米测试分析，单细胞测试瞬间信号分析要求。（投标时提供软件设置的截图或照片） 3.10、真空系统： 3.10.1、四级真空系统。 3.10.2、关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤15分钟，真空度优于4×10-7（4×10^-7）Tor。 3.10.3、机械泵采用全聚氟醚泵油或半合成泵油。使用半合成泵油设计的需提供5次更换的泵油（含上门更换泵油服务），相关费用包含在投标总价中。 3.11、仪器面板液晶触摸屏 3.11.1、具有嵌入式液晶触摸屏液晶或可移动触摸平板可以实现硬件参数设置，实时控制；实时可视化仪器参数诊断，查看仪器运行参数，进行仪器运行分析与统计。 3.12、软件： 3.12.1、操作系统: 能够满足该设备软件运行要求不卡顿。 3.12.2、可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析。 3.12.3、可控制主机和各模块正常工作。 3.13智能进样系统： 3.13.1、系统描述：系统包含一个XYZ三维自动进样器和一个快速进样装置和自动稀释系统。 3.13.2、自动进样器类型：XYZ三维自动进样器；样品位数：240个样品位，10个标准/质控位，1个清洗位。 3.13.3、装置硬件组成：至少由2个六通切换阀，1个三通和两个四通电子切换阀，一个高流量耐腐蚀真空隔膜泵和2个高精度注射泵组成的自动稀释和标液配置装置（投标时提供实物图片证明和装置彩页证明）。 3.13.4、样品稀释功能：待测样品固定稀释倍数可以在软件中预设定，进样过程中实现目标稀释并保留稀释前后两次的测定结果。最大稀释倍数≥1000倍。 3.13.5、工作站：可完全控制快速自动进样系统； 与电感耦合等离子体质谱仪工作站无缝连接，可设定各个参数，包括但不限于样品位置、装样时间、阀切换时间等。 3.13.6、进样速度：吸样和清洗的总耗时小于10秒。典型的电感耦合等离子体质谱仪每个样品间的测试时间为30秒~50秒（3个~20个质量数）。 3.13.7、交叉污染：＜0.05%； 3.13.8、可实现自动配置校准曲线、规划被测样品稀释倍数自动稀释，甚至可实现同一个样品≥10个稀释梯度的稀释。 3.13.9、自动配置校准曲线：通过标准母液在线稀释标准工作曲线，将校准溶液的储备液放置在自动进样器上，系统根据输入的校准曲线浓度自动稀释多级别的校准溶液稀释。标线相关系数能够R2＞0.999 3.14 、性能： 3.14.1 灵敏度 3.14.1.1、低质量数：≥140M cps/ppm 3.14.1.2、中质量数：≥300M cps/ppm 3.14.1.3、高质量数：≥330M cps/ppm 3.14.2、随机背景：＜1 cps（220amu） 3.14.3、氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。 3.14.4 、仪器检出限 3.14.4.1、轻质量元素: Be ≤0.2 ppt 3.14.4.2、中质量数元素：In ≤0.1 ppt 3.14.4.3、高质量数元素：U ≤0.1 ppt 3.14.5、 稳定性 3.14.5.1、 短期稳定性（RSD）：≤2%（10分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换） 3.14.5.2、长期稳定性（RSD）：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换） 3.14.6、质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h 3.14.7、 同位素精度：Ag107/Ag109≤ 0.2%; 3.15、形态分析系统 3.15.1、系统组成：与电感耦合等离子体质谱仪联用，可完全满足四种砷形态、硒形态、水质烷基汞、铬形态等分析。元素形态分析仪包括但不限于高压液相色谱泵、柱箱、色谱柱、自动进样器、联用接口、以及必需的配件。 3.15.2、液相色谱泵：二元梯度泵，可实现不同流动相体系梯度洗脱。全PEEK流路防止酸/碱/缓冲盐流动相的腐蚀. 3.15.3、流量范围0.1mL/min-5.0mL/min连续可调.最大耐压：≥25MPa。流速精度：＜0.2%； 3.15.4、柱箱：可容纳至少2根250mm的色谱柱。 3.15.5、自动进样器：类型：X Y Z三维电机驱动的自动进样器。 进样量：1μL～2000μL，由软件控制连续可调。 进样次数：1次～99次。清洗：可设定进样前/后洗针，清洗次数1～99次。具有预洗针功能，将无效等待时间缩到最短。重复性：＜0.5%；交叉污染：＜0.02%； 3.15.6、提供“只需水”砷形态分析包：包括但不限于砷形态分析的专用色谱柱和试剂盒，采购人只需加水即可完成四种砷形态分析。 3.15.7、形态分析总体性能：5.5分钟内完成四种砷形态分析（普通液相需要12分钟），三价砷检出限低于0.5ppb，五价砷检出限低于1ppb。7.5分钟内完成甲基汞、乙基汞分析，甲基汞的检出限低于0.2ppb，乙基汞的检出限低于1ppb。（投标时需提供相对应的测试图谱且在此页面上能显示对应的信噪比） 二、配置要求： 1、电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包1套，包含高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室；全彩色等离子体观察窗；等离子体位置XYZ三轴全自动调节；射频发生器；采样锥和截取锥；四极杆离子偏转器；带轴向加速的四极杆碰撞反应池含电子智能稀释系统；含预四级杆的超高稳定特种合金四极杆质量分析器；双模同时检测器；四级真空系统；操作软件等。 2、配套循环冷却水1套 3、仪器调试溶液2套 4、100倍稀释含电子流量计全基体进样系统1套； 5、29种元素混合标准溶液1套；Li, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi,100 mL内标2套 6、快速自动进样+自动液体稀释进样系统 1套； 7、备用耗材需配置：蠕动泵进样管 5包，排废液管 5包，内标泵管5包，石英炬管中心管5套，采样锥 3套，截取锥3套，采样锥垫片 6套， O型圈3套，超锥螺丝 4套； 雾化器1套； 15ml样品管500支； 8、除湿机1套； 9、形态分析系统 9.1.高压液相色谱二元梯度泵1套 9.2.柱箱1套 9.3.自动进样器1套 9.4.只需加水的无机砷分析包5套 9.5.砷形态分析柱+保护柱1套 9.6.汞形态色谱柱1套 9.7.联机接口1套 9.8.进样瓶300个 9.9.色谱工作站软件1套 9.10.配件包1套 9.11. 砷形态保护柱1套 10.UPS电源10KV 1小时1套 11.带工作站的数据处理模块：应含正版操作系统（验收时需提供正版操作系统具体名称和版本号），不低于23.8寸显示器，分辨率不低于 1920×1080，内存32G及以上，cpu以及操作系统能够满足该设备软件运行要求不卡顿，固态硬盘不低于1TB 1台 12.输出系统：激光快速A4双面打印，且具有扫描和复印功能,带网卡,具有联网ip打印功能 1台 13.移动存储模块：≥1T固态2套 |
|  | 1-2 | 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪 一、 技术与性能要求 1.1仪器总体要求 1.1.1火焰+塞曼石墨炉双原子化器一体机，不采用分体机设计。 1.2 光学系统 1.2.1 波长范围：190nm-900nm 1.2.2 光栅刻线密度：1800条/mm 1.2.3 灯座：火焰和石墨炉系统均为8灯座 1.2.4 检测器系统：实时双光束系统，使用全谱高灵敏度阵列式CCD固态检测器或者2个光电倍增管，样品和参比实时检测（投标时提供证明材料）。 1.3火焰分析系统 1.3.1 燃烧头：全钛燃烧头 1.3.2 雾化系统：高灵敏度雾化器，雾室 1.3.3 背景校正方法：氘灯扣背景 1.4. 石墨炉分析系统 1.4.1 石墨炉加热方式：横向加热方式 1.4.2 石墨炉背景校正方法：纵向交变塞曼效应背景校正 1.4.3 石墨炉自动进样器样品位数：≥108个 1.4.4 自动进样器要求：样品台安装于石墨炉的前面或者上面，并带一个取样嘴清洗池。最低样品需求量：≤0.1ml。进样体积：1 微升到99微升或更优，增量1微升；进样精度：±0.01微升。 1.4.5 石墨炉加氧半消解进样系统：石墨炉配置悬浮液直接进样系统，能另配一路质量流量计控制的空气，能去除石墨管中的积碳。投标时需提供食品的无需微波消解，直接进样的应用操作规范。 1.4.6 温控范围：室温-2600℃或更优 1.4.7 可视系统：石墨炉配备摄像装置，以便软件实时监测石墨炉进样针的位置、样品状态 1.5、操作软件 1.5.1 分析软件：必须为全中文AAS操作软件，和中文帮助软件；而且测量报告也必须为全中文报告 1.5.2 软件监控：软件可对石墨炉可视系统，从准直、进样、干燥、灰化、原子化、冷却等全程实时监控 二 、验收方案： 设备外观、配置、附件、技术资料齐全完整，无破损、缺件、错配； 设备安装规范，基础功能全部正常，无运行故障； 设备运抵指定场所、安装、调试及验收、培训所产生的费用包含在投标总价中。 按技术参数验收，部分参数具体验收方法如下： 2.1火焰AAS的灵敏度，2ppm Cu 吸光度大于0.35，精密度RSD ＜ 0.4%。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007《原子吸收分光光度计》的4.5.2.1和4.7.2.1试验程序进行。 2.2 Cu元素2ppm浓度，一小时连续测试12次/5分钟，RSD小于等于1%。 2.3石墨炉灵敏度，25ppb Cu 进样20微升，特征质量＜16.5pg，精密度RSD＜2%。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007《原子吸收分光光度计》的4.5.2.2、4.6.2.2和4.7.2.2试验程序进行。 2.4以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。 2.5石墨炉法样品进样体积（不包含基体改进剂和稀释液体积）60微升测量，测试0ppb、1ppb、2ppb、3ppb、4ppb的铜标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。 2.6标配石墨炉加氧除碳炉内消解装置：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，对油、悬浮奶粉、血液等直接进样，无需样品消解，测量油、悬浮奶粉、血液样品中的铅，12.5ppb的加标回收率在95%-105%范围，RSD＜2%; 三、配置要求： 1、原子吸收火焰石墨炉一体机主机1套 2 、石墨炉自动进样器1套 3 、≥108位自动进样盘1套 4 、样品杯 3000个 5、 高清石墨炉彩色摄像装置 1套 6 、废液分离1套 7 、石墨炉加氧半消解进样系统 1套 8、 配套循环冷却系统和空气压缩机 1套 9、 原装标准横向石墨管 8支 10 、原装空心阴极灯2支（铅，铬）；国内配套空心阴极灯 5支（铜，镉等） 11 、硝酸钯基体改进剂 1瓶 12 、氩气及减压阀1套 13、工作站：应含正版操作系统（验收时需提供正版操作系统具体名称和版本号），不低于22寸显示器，分辨率不低于 1920×1080，内存16G及以上，cpu及操作系统能够满足该设备软件运行要求不卡顿，固态硬盘不低于500G 1台 14、输出系统：可A4激光快速打印 1台 |
|  | 1-3 | 紫外分光光度计1 1.仪器支持吸光度和透射率等多种模式的高精度测量。 1.1仪器总体要求 1.1.1双光束光学系统设计 1.1.2配置两套固体检测器或者双光电倍增管。 1.2 核心性能参数 1.2.1 波长范围：190nm～1100nm 1.2.2 波长精度：≤±0.3nm 1.2.3 波长重复性：±0.1nm 1.2.4 光谱带宽可调：在0nm~20nm范围内支持5档可调，适配不同样品的测试分辨率需求 1.2.5 光度测量范围：0Abs-4Abs 1.2.6 测量模式：支持吸光度 Abs、透射率 % T、能量 E 三种测量模式。 1.3 样品室扩展性 可兼容100mm规格比色皿，支持选配恒温池架、多联池架、积分球、自动进样器等各类拓展附件，满足不同场景下的特殊样品测试需求。 1.4、操作软件功能 支持标准曲线多点校准，可存储多条工作曲线，自带浓度直读功能，无需额外手动换算即可直接输出样品浓度结果，简化分析流程。 2、配置要求： 2.1紫外可见分光光度计主机（含两套固体检测器或者光电倍增管） 1套 2.2配套出口级石英比色皿（1cm规格）8支（3cm规格）2支（5cm规格）2支 2.3光纤测试附件 1套 2.4备用氘灯、钨灯 1套 2.5工作站：应含正版操作系统（验收时需提供正版操作系统具体名称和版本号），不低于22寸显示器，分辨率不低于 1920×1080，内存16G及以上，cpu及操作系统能够满足该设备软件运行要求不卡顿，固态硬盘不低于500G 1台 2.6输出系统：可A4激光快速打印 1台 2.7长光程支架 1套 |
|  | 1-4 | 紫外分光光度计2 1、紫外-可见-近红外分光光度计技术与性能要求 1.2 光学系统 1.2.1 测光方式：双光束测光方式 1.2.2 单色器设计：双光栅分光双单色器，配置全息光栅，紫外/可见区域光栅刻线≥1440条/mm 1.2.3 有三扇区或四扇区斩波器或整体铸铝光学平台中三者之一的辅助器件 1.3 光源系统 1.3.1 光源配置：采用预校准氘灯+卤素灯（包括碘钨灯）组合配置，支持软件自动切换，用户可自行完成光源更换操作。 1.3.2 光源切换：软件全自动控制光源切换，无需手动操作。 1.4 检测器 1.4.1 检测器配置：双检测器组合，高灵敏度光电倍增管+半导体冷却PbS，支持软件自动切换适配不同波段检测需求。 1.4.2 积分球配置：配置≥100mm光学级PTFE涂层积分球，内置高灵敏度光电倍增管+半导体冷却PbS。 1.4.3 光度范围：≥6A 1.4.4 光度准确性：≤±0.0006A(0.3A，双光阑法)或≤±0.003A(1A)，≤±0.002A(0.5A)，NIST930D标准滤光镜测试 1.4.5 光度重复性：±0.0008Abs(0.5A) 1.4.6 波长准确度：紫外、可见区：≤±0.2nm 近红外区：≤±0.8nm 1.4.7 波长重复性：紫外、可见区：≤±0.08nm 近红外区：≤±0.32nm 1.4.8 检测器波长范围：190nm-3300nm；积分球波长范围：200nm-2500nm 1.5 杂散光性能 1.5.1 杂散光(220nm)：≤0.00008%T（NaI测试）或≤0.0001%T（ASTM E-387法） 1.5.2 杂散光(340nm)：≤0.00005%T（NaNO₂测试）或≤0.0001%T（ASTM E-387法） 1.6 噪声与稳定性性能 1.6.1 仪器噪声：0.00005A（0A，500nm） 2.6.2 基线漂移/稳定性：≤0.0002A/h（500nm，0A） 1.6.3 基线平直度：≤±0.001A（200～850nm） 1.7 样品仓设计:样品仓采用双样品仓设计，液体、固体测试场景互不干扰；若采用单样品仓设计的机型，额外增加一套积分球中心样品支架，实现积分球内部、外部都可放置样品完成测试。 1.8 软件与接口 1.8.1 控制软件：内置数据采集、记录、处理、仪器校验、附件控制、自动报告生成器全流程功能模块。支持LIMS系统 配置要求： 1、 紫外/可见/近红外分光光度计主机（含标准检测器）1套 2、 100mm积分球（光学级聚四氟乙烯涂层，采用单样品仓设计的机型额外配置一套积分球中心样品支架）1套 3、 配套粉末样品支架1套 4、 备用氘灯 1套 5、 备用钨灯1套 6、 配套出口级比色皿 1cm光程 3.5ML 4对 7、 图文处理工作站：应含正版操作系统（验收时需提供正版操作系统具体名称和版本号），不低于22寸显示器，分辨率不低于 1920×1080，内存16G及以上，cpu及操作系统能够满足该设备软件运行要求不卡顿，固态硬盘不低于500G 1台 8、输出系统：可A4激光快速打印 1台 |
| 采购包2 | 2-1 | 全自动双道原子荧光光度计 （一）适用范围与总量性能 1.适用范围：满足GB 5009.11-2024《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》，GB 5009.16-2023《食品安全国家标准 食品中锡的测定》，GB 5009.17-2021《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》，GB/T 5009.151-2003《食品安全国家标准 食品中锗的测定》使用要求 2.总量检出限：As、Se、Sn≤0.01μg/L; Hg≤0.001μg/L ; Ge≤0.05μg/L 3.总量精密度(RSD)≤0.5% 4.总量线性/标准曲线：线性范围＞3个数量级; 标准曲线相关系数≥0.999 （二）进样系统 1.注射泵进样系统：主机内置至少一个注射泵和一个蠕动泵，至少支持两种分析模式自动切换。（投标时提供实物照片和软件截图） 2.自动进样器容量：外置极坐标结构全自动进样器，整机总样品载位不低于 218 位；同一进样盘兼容 10mL、15mL、25mL 三种规格样品管，每种规格对应的样品管放置位数量均≥50 位。（投标时提供进样器样品盘实物照片佐证） 3.进样针设计：碳纤维骨架或耐腐蚀疏水不沾液特殊金属材质，配置液面高度探测功能。具备自动清洗位、可以自动补充载流。 （三）光学系统 1.光学通道设计：至少双灯位双通道短焦距无色散光路，可两种元素同步测定。 2.光源漂移校正：日盲型高灵敏紫外传感器的双光束光源漂移校准系统或双光束高可靠性光源漂移和脉动自动校准系统; 汞灯“恒能量”可控。（投标时提供汞灯恒能量控制界面截图佐证） 3.空心阴极灯识别：灯体搭载射频非接触编码识别，可读写灯具累计使用时长。 （四）原子化系统 1.点火技术：采用智能点火装置，无需点火电炉丝，终身免维护。（投标时提供点火装置实物照片佐证） 2.原子化器温控：原子化器控温范围50~450℃连续可调，控温精度±1℃。 3.原子化室可视化：配备原子化室可视化监测系统，软件界面实时观测原子化室内工作状态及炉内氩氢火焰状态。（投标时提供软件界面截图佐证） 4.原子化器高度校准：原子化器高度出厂校准，终身免调节。 （五）氢化物发生系统 1.气液分离器:仪器至少具备二级的气液分离器，可高效去除水气。 2.存样环加热功能:支持 40～70℃精准恒温控温。（投标时提供存样环实物照片和软件设置界面佐证） （六）气路系统 1.气路控制:至少两路独立数字化质量流量计气路系统: 0~1000mL/min连续可调，精度±1 mL/min。 2.内置氢气系统:配置氢气发生器，具备内置氢气气路系统，高灵敏度氢气泄漏传感器。 3.气路安全监测:进出口气体压力、气体流量实时监测，超压报警。（投标时提供出口压力异常报警界面截图） （七）液相模块 1.成套设备兼容:液相模块与原子荧光仪为同一原厂品牌，保证设备兼容性和结果一致性 2.高压梯度泵系统:形态分离单元，内置二元高压梯度泵，可实现等度和梯度洗脱，可同时输送≥两种流动相。 3.柱温箱:控温范围室温+5℃~80℃，可同时放置两根色谱柱，空气浴均匀加热。具有漏液报警 4.紫外消解系统:可视化紫外消解管路，支持紫外消解/无紫外消解模式软件自动切换。 5.联用接口/流路切换：总量分析、形态分析具备全自动流路切换阀，可通过控制软件进行不同分析应用的全自动切换 6.形态检出限/精密度： 砷形态：As（III）＜0.04ng，DMA＜0.08ng，MMA＜0.08ng，As（V）＜0.2ng； 汞形态：Hg（II）＜0.05ng，MeHg＜0.05ng，EtHg＜0.05ng。形态精密度＜5% 7.液相自动进样器：液相单元自动进样器容量≥96位; 定量环≥100μL; 软件全反控 （八）尾气与废液处理 1.除汞/尾气过滤：配置尾气吸附装置 2.废液收集与报警：废液收集桶带液位监测; 内置尾气捕集阱或废气过滤器。 （九）智能化与安全监测 1.全方位传感系统: 数字化气路压力监测、气路流量监测、炉丝电流监测、原子化器温度和元素灯电流监测。 2.通讯方式：支持无线通讯，无需串口/网线/USB线缆即可联机; RS232、USB、Wi-Fi等多种通讯方式可选。可以连接LIMS系统（实验室信息管理系统） 3.软件功能/合规：专业光谱工作站软件，至少兼容Win7以上系统和国产系统;可正常使用仪器各项功能，提供终身升级服务，相关费用包含在投标总价中。 配置： （1）原子荧光光度计主机1套 （2） As、Hg、Se、Sn、Ge编码免调元素灯各1盏 （3）自动进样器 1套 （4）仪器操作手册、软件使用手册 各1套 （5）无线网卡 1套 （6）冷却水流量调节模块 1套； （7）标准备品备件1套 （8）微型恒流输液泵2套 （9）液相自动进样器 1套 （10）双柱温箱系统1套 （11）内置高效在线紫外消解系统1套 （12）色谱柱：填料为季铵化的苯乙烯和二乙烯基苯共聚物的阴离子交换色谱柱(250mm×4.1mm,10μm)或等效柱 1支 （13）保护柱：阴离子交换色谱保护柱(20mm×2.1mm,10μm)或等效柱 1支 （14）形态分析标准备品 1套 （15）砷形态分析标准溶液、汞形态标准溶液、各1套 （16）磷酸氢二钠（500g）、磷酸二氢钾（500g） （17）形态分析一体化操作软件1套 （18）带报警及废气捕集功能废液收集器1套 （19）工作站：应含正版操作系统（验收时需提供正版操作系统具体名称和版本号），不低于23.8寸显示器，分辨率不低于 1920×1080，内存8G及以上，cpu及操作系统能够满足该设备软件运行要求不卡顿，固态硬盘不低于1TB 1台 （20）输出系统：黑白激光快速打印，单面打印速度≥25页/分 1台 （21）氢气发生器 1套 （22）色谱柱:C18分析柱(150 mmX4.6 mm,5 um)或等效色谱柱 1套 （23）保护柱:C18预柱(10 mmX4.6 mm,5 um)或等效色谱预柱 1套 （24）蠕动泵泵管 3套 |
|  | 2-2 | 全自动凯氏定氮仪 1.符合中华人民共和国国家标准GB5009.5-2025《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》的第一法使用要求：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、酸碱中和滴定终点判定。 2.测量范围‌：0.1mgN-200mgN 3.重现性RSD≤1% 4.回收率≥99.5%（1mgN-200mgN） 5.自动化要求：定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中文操作界面。带全自动蛋白质分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空等全自动功能。 6.蒸馏头材质为PP和玻璃材质可选，满足各类样品分析需要（投标时提供材质彩色照片佐证有两种材质可选）。 7.滴定系统：采用正压方式，原厂滴定系统；滴定器容量≥30ml或连续自动滴定，滴定步进：≤2.4μL/步 8.滴定效率：边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠的分析结果，并缩短分析时间，降低成本。 9.蒸汽待机功能（支持至少0-10小时保持待机）或者瞬时过热蒸汽功能，停止一段时间后，可立即启动分析。 10.内置金属蒸汽发生器，长时间使用无需维护，减少成本。 11.蒸馏监控‌：温度传感器直接测定馏出液温度或冷却水流量监测报警，避免意外操作导致氨损失。 12.包括各种安全保护：消化管在位、蒸汽发生器过温、过压及液位等保护功能。 13.带≥20 位自动进样器，物理驱动进样，可以随时加入样品进行检测，具备可升级性。 14.消化系统：二十位铝模块式整体加热，保证加热消化的均匀性。 15.消化系统温度限制≤450℃，精确度为±1.0℃ 17.程序消化功能：可编程的全自动消化控制系统，软件可以设置程序升温和时间，可储存18.消化应用程序≥8个，应用程序的消化步骤≥4步，带有超温保护装置。 19.消化炉具有异常停电程序恢复功能，异常停电后，开机系统会自动恢复关机前的消化工作状态或配套断电续航设备，无须重新进行样品消化，避免浪费实验时间及成本节约。 20.配套软件可以直接控制蒸馏仪主机及可连接LIMS（实验室信息管理系统）。 配置： 1、全自动凯氏定氮仪主机1套（含1套Lims系统连接软件）。 2、自动进样器≥20位1套。 3、自动程序消化炉≥20位1套（含1套冷却支架）。 4、配件：排废罩≥1个，小容积消化管架≥2个，小容积消化管≥60只，催化剂≥1000片，冷凝水循环机1台。 |
|  | 2-3 | ◆自动脂肪测定仪 一、浸提部分 1.自动化要求：根据标准索氏提取法原理用溶剂提取检测粗脂肪含量，全自动完成样品脂肪抽提的全过程（至少包括浸提、淋洗、溶剂回收等步骤，整个浸提过程不需要人手干预） 2.适应性：可以在不更换玻璃组件的前提下，实现索氏热萃取等方法‌，适应几乎所有常用的溶剂，从而实现多种溶剂萃取，高效适应各种实验要求 3.腔体采用耐高温防腐蚀材料 4.便捷性：粗脂肪测定须采用符合GB 5009.6-2025《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》第一法要求的标准纤维素滤纸筒，滤纸筒为原厂配件，适用于石油醚等有机溶剂。 5.批处理能力≥6位 6.检测范围：0.1%-100% 7.重复性：RSD≤1% 8.温度要求：室温–285 ℃；控温精度 ±1% 9.采用电子温控一体化恒温加热或每个加热位置单独调节控制加热方式，加热面板为金属等材质，须确保样品浸提加热工作条件的一致 10.溶剂回收：有，回收效率≥80% 11.溶剂添加：浸提杯中溶剂添加必须在密闭状态下进行或一步式加液方式优化操作，方便操作并减少试剂挥发的机会。 12.过温保护：有三级过温保护或有过热保护，干烧保护，超温保护功能 二、酸水解部分 13.批处理能力≥6位 14.能覆盖GB 5009.6-2025《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》第二法要求的固体和液体样品称样量范围为：2g-50g;能全自动运行GB5009.6-2025《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》第二法的酸水解每一步骤(投标时提供满足标准承诺函） 15.样品转移：样品从装样水解一直到完成索氏抽提过程，样品可以不需要转移或一直留在配置的样品管中，没有样品损失的风险 三、碱水解部分 16.依据GB 5009.6-2025《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》第三法要求，批处理能力≥3位（空白样＋双平行）;能覆盖称样量范围：0.5-10g;能自动搅拌碱水解(投标时提供满足标准承诺函） 配置： 全自动索氏脂肪仪1套: 全自动酸水解装置1套: 碱水解装置一套：包括≥6位碱水解器1台及满足索氏抽提器使用的碱水解浸提杯/浸提筒≥12个。 附件(均需原厂附件):玻璃浸提杯12个;浸提杯持杯器1个;浸提杯架1个;密封圈6个;33mm浸提纸筒50个; 酸水解滤纸300张;沸石250g;冷凝水循环机1台;瓶口分液器1个。 |

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订之日起60日内交货、安装调试并验收完毕。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 经采购人验收合格 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：采购人自行组织项目验收。按照采购合同的约定对每一项技术和服务要求的履约情况进行确认。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，设备送达就位并完成安装调试，验收合格后，在采购人收到中标人出具的有效增值税发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的45% 2、进度款，验收合格半年后，设备通过留样再试、期间核查、结合日常检测业务同比例内部比对等质控方式运转稳定后，在采购人收到中标人出具的有效增值税发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30% 3、进度款，验收合格一年后，设备再次通过留样再试、期间核查、结合日常检测业务内部比对等质控方式运转稳定且通过计量校准后，在采购人收到中标人出具的有效增值税发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的25% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的5% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：中标人在合同签订前三日内，向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金。中标人若以电子保函形式提交履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须覆盖本项目合同期满后6个月。如中标人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权扣除履约保证金，用以补偿。 履约保证金待验收合格后一年，设备再次通过留样再试、期间核查、结合日常检测业务内部比对等质控方式运转稳定且通过计量校准且无违规情况下，由采购人在30个工作日内全额无息退还。 |

采购包2：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订之日起60日内交货、安装调试并验收完毕。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 经采购人验收合格 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：采购人自行组织项目验收。按照采购合同的约定对每一项技术和服务要求的履约情况进行确认。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、进度款，设备送达就位并完成安装调试，验收合格后，在采购人收到中标人出具的有效增值税发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的45% 2、进度款，验收合格半年后，设备通过留样再试、期间核查、结合日常检测业务同比例内部比对等质控方式运转稳定后，在采购人收到中标人出具的有效增值税发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30% 3、进度款，验收合格一年后，设备再次通过留样再试、期间核查、结合日常检测业务内部比对等质控方式运转稳定且通过计量校准后，在采购人收到中标人出具的有效增值税发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的25% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的5% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：中标人在合同签订前三日内，向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金。中标人若以电子保函形式提交履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须覆盖本项目合同期满后6个月。如中标人未按合同有关规定履行其义务，采购人有权扣除履约保证金，用以补偿。 履约保证金待验收合格后一年，设备再次通过留样再试、期间核查、结合日常检测业务内部比对等质控方式运转稳定且通过计量校准且无违规情况下，由采购人在30个工作日内全额无息退还。 |

其他商务要求

★“其他商务要求” 所有内容均为不允许负偏离的实质性要求，否则其投标无效。

采购包1：

品目号1-1

8、中标人保证提供货物是全新的，按照法律规定的正常渠道供货，所有货物符合相应的标准，如因中标人提供产品引起第三方专利等方面的原因，由中标人负全部责任。

9、自中标通知书发出之日起三十个日历日内签订合同，中标人在合同签订后七个工作日内通知采购人安装条件。中标人确保合同签订后45日内到货。设备运抵指定场所、安装、调试及验收、培训所产生的费用包含在投标总价中。

10、安装调试要求：

(1)中标人在仪器到货并具备实验室条件后，采购人提出安装要求，中标人安排工程师到现场，与采购人共同开箱，清点，并负责安装，调试，协助采购人验收。如仪器存在质量问题或缺损，则由中标人负责索赔。在15日内执行安装调试直至达到验收指标。安装调试过程中涉及的仪器搬运、设备、材料及施工用具的保管费用，以及安装调试人员和工程师的安全、保险、食宿等一切费用，均包含在投标总价中。

(2)中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用包含在投标总价中。

11、培训要求

(1)中标人在仪器到货并具备实验室条件后，由中标人安排维修工程师立即在现场进行操作培训：仪器安装调试期间，工程师对采购人使用人员在仪器调试现场进行操作和维护培训，直到采购人能独立操作仪器，使采购人使用人员掌握仪器的安装、开启、关闭步骤，仪器的日常维护和维修，系统的操作和控制，系统故障的查找和诊断方法。

(2)培训的一切费用应包含在投标总价中。

12、中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准(含产品合 格证验收清单等)；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

13、特殊工具（若有）和备品备件（若有）

(1)中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包含在投标总价内。

(2)中标人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件,其费用包含在投标总价内。

14、售后服务要求

(1)中标人保证维修及时，并提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助采购人进行方法的开发。提供终身为采购人提供软件升级服务，相关费用包含在投标总价中。

(2)保修期内：仪器在验收后提供两年保修服务，所有服务及配件全部（消耗品除外）相关费用包含在投标总价中。保修期自验收签字之日起计算。在收到采购人的报修后1小时内予以电话响应并帮助指导解决问题；电话服务无法解决的，在48小时内派服务工程师到达采购人现场检修仪器。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。所有货物在质保期结束前1个月，中标人须进行一次全面的维护与保养；验收两年后，提供三次维保，相关费用包含在投标总价中。

(3)保修期外：设备保修期过后，收到采购人通知后1小时内响应，48小时内并派人到达现场解决。

(4)在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用培训及应用支持：

1）在仪器通过验收后，一台仪器提供2人次进行为期不少于4天的高级技术培训，培训相关费用包含在投标总价中。

2）中标人尽最大努力帮助采购人建立所需实验方法，与采购人共同探讨使用过程中遇到的技术问题，及回答采购人在仪器日常维护中所可能发生的各种疑难咨询。

3）中标人经常向采购人提供仪器的最新应用技术信息，包括新仪器的推出，功能的更新。

15、验收标准和验收方法：

15.1验收标准：产品质量应达到设计要求、招标文件及合同中要求的所有配置要求；安装调试各项指标和技术参数应符合招标文件规定的技术要求和有关验收标准要求。产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人重新更换（费用包含在投标报价中），并按合同条款的有关规定执行。

15.2验收方法：

15.2.1出厂检验：中标人负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的供货地点。

15.2.2到货验收：货物送至采购人安装现场后，中标人和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料及安装、测试报告等文档汇集成册交付采购人。

15.2.3验收技术指标

所有指标都会成为验收条款；验收过程中需要的耗材、标准品、人员、设备、计量检定（注：计量检定机构由业主指定，计量检定费用由中标人承担）和其他验收所需的费用全部由中标人承担。

15.2.4初步验收

①中标人所投产品如有需要计量相关认证的，设备计量机构由采购人指定，设备计量费用由中标人承担；设备第一次计量不合格的，中标人应在15日内完成整改、调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，采购人将不符合合同规定标准的产品按退货处理并有权终止合同，同时没收中标人缴纳的履约保证金用于赔偿采购人所受的损失。

②采购人将按照招标文件、投标文件以及政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标履约情况进行验收。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。如二次供货不合格，采购人有权终止合同并作退货处理。

15.2.5设备到货、安装调试合格后，中标人须全程配合采购人在15个日历日内开展验收测试，所有指标均需符合要求，若因中标人原因导致验收逾期，采购人有权要求中标人退货、全额退还货款并承担相应法律责任，不得推诿。

15.2.6最终验收

设备安装、调试结束后中标人负责并会同采购人及有关专家按15.1款验收标准进行联合验收。需有采购人的初步验收意见、且必须经采购人设备使用科室人员在初步验收意见上签字即为初步验收完成。初步验收合格后，采购人将根据设备正常使用情况，在六个月内进行最终验收，如设备未出现任何质量问题，即视为最终验收合格，以采购人最终出具的验收单为准。

16、违约责任

(1)除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，双方均不得随意解除合同。否则提出解除合同一方，向另一方支付合同总金额10%违约金。

(2)中标人的验收结果不符合招标文件和合同要求的，采购人有权拟终止合同并报监管部门要求解除本合同，同时中标人应向采购人赔偿该合同款总额30%的违约金。

(3)中标人不能按时交付货物和服务的，采购人有权拟终止合同并报监管部门要求解除本合同，中标人除了应退还已收取的全部合同款外，同时中标人应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

(4)中标人未经采购人同意单方面终止合同的，中标人除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

(5)因中标人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

(6)因采购人原因导致中标人未能按合同约定履行的，中标人可免于承担违约责任。

(7)在明确违约责任后，中标人应在接到采购人发出书面通知书后七天内支付违约金、赔偿金等。

17、保密条款

对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，采购人、中标人双方均负有保密义务。

- 18、招标文件有要求所投产品须提供国家强制性要求或认证证明材料的，按招标文件要求提供。招标文件未要求提供相关证明材料但所投产品属于国家强制性要求或认证的，则须承诺其所投产品均符合国家强制性要求或认证的承诺函（格式自拟），否则按无效投标处理。

- 19、本招标文件中所涉及的一切费用均应包含在投标总价中。对于本招标文件未列明，但属于合同履行过程中可能发生的一切费用【包含但不限于货物制造、包装、人工费、拆除费用、改造费用、安装调试费、运输、装卸、辅助材料费、机械费、技术服务费、检验检测费、培训、废物清理、保管费、保险、税金、验收费用、保修、软件升级（如有）等】也应包含在投标总价中，采购人不再另行支付。本项目实施过程中拆除、更换或淘汰的原有设备、配件及附属设施，其所有权归采购人所有。中标人应妥善保管并移交，不得擅自处置、变卖或销毁。

品目号1-2

8、中标人保证提供货物是全新的，按照法律规定的正常渠道供货，所有货物符合相应的标准，如因中标人提供产品引起第三方专利等方面的原因，由中标人负全部责任。

9、自中标通知书发出之日起三十个日历日内签订合同，中标人在合同签订后七个工作日内通知采购人安装条件。中标人确保合同签订后45日内到货。设备运抵指定场所、安装、调试及验收、培训所产生的费用包含在投标总价中。

10、安装调试要求：

(1)中标人在仪器到货并具备实验室条件后，采购人提出安装要求，中标人安排工程师到现场，与采购人共同开箱，清点，并负责安装，调试，协助采购人验收。如仪器存在质量问题或缺损，则由中标人负责索赔。在15日内执行安装调试直至达到验收指标。安装调试过程中涉及的仪器搬运、设备、材料及施工用具的保管费用，以及安装调试人员和工程师的安全、保险、食宿等一切费用，均包含在投标总价中。

(2)中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用包含在投标总价中。

11、培训要求

(1)中标人在仪器验收后，维修工程师即在现场进行操作培训：仪器安装调试期间，工程师对采购人使用人员在仪器调试现场进行操作和维护培训，直到采购人人员能独立操作仪器，使采购人使用人员掌握仪器的安装、开启、关闭步骤，仪器的日常维护和维修，系统的操作和控制，系统故障的查找和诊断方法。

(2)培训的一切费用应包含在投标总价中。

12、中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准(含产品合 格证验收清单等)；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

13、特殊工具（若有）和备品备件（若有）

(1)中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包含在投标总价内。

(2)中标人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件,其费用包含在投标总价内。

14、售后服务要求

(1)中标人保证维修及时，并提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助采购人进行方法的开发。提供终身为采购人提供软件升级服务，相关费用包含在投标总价中。

(2)保修期内：仪器在验收后提供两年质保，所有服务及配件（消耗品除外），相关费用包含在投标总价中。保修期自验收签字之日起计算。在收到采购人的报修后1小时内予以电话响应并帮助指导解决问题；电话服务无法解决的，在48小时内派服务工程师到达采购人现场检修仪器。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。所有货物在质保期结束前1个月，中标人须进行一次全面的维护与保养；验收两年后，提供三次维保，相关费用包含在投标总价中。

(3)保修期外：设备保修期过后，收到采购人通知后1小时内响应，48小时内并派人到达现场解决。

(4)在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。

培训及应用支持：

1）在仪器通过验收后，一台仪器提供2人次进行为期不少于4天的高级技术培训，培训相关费用包含在投标总价中。

2）中标人尽最大努力帮助用户建立所需实验方法，与用户共同探讨使用过程中遇到的技术问题，及回答采购人在仪器日常维护中所可能发生的各种疑难咨询。

3）中标人经常向采购人提供仪器的最新应用技术信息，包括新仪器的推出，功能的更新。

15、验收标准和验收方法：

15.1验收标准：产品质量应达到设计要求、招标文件及合同中要求的所有配置要求；安装调试各项指标和技术参数应符合招标文件规定的技术要求和有关验收标准要求。产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人重新更换（费用包含在投标报价中），并按合同条款的有关规定执行。

15.2验收方法：

15.2.1出厂检验：中标人负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的供货地点。

15.2.2到货验收：货物送至采购人安装现场后，中标人和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料及安装、测试报告等文档汇集成册交付采购人。

15.2.3验收技术指标

所有指标都会成为验收条款；验收过程中需要的耗材、标准品、人员、设备、计量检定（注：计量检定机构由业主指定，计量检定费用由中标人承担）和其他验收所需的费用全部由中标人承担。

15.2.4初步验收

①中标人所投产品如有需要计量相关认证的，设备计量机构由采购人指定，设备计量费用由中标人承担；设备第一次计量不合格的，中标人应在15日内完成整改、调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，采购人将不符合合同规定标准的产品按退货处理并有权终止合同，同时没收中标人缴纳的履约保证金用于赔偿采购人所受的损失。

②采购人将按照招标文件、投标文件以及政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标履约情况进行验收。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。如二次供货不合格，采购人有权终止合同并作退货处理。

15.2.5设备到货、安装调试合格后，中标人须全程配合采购人在15个日历日内开展验收测试，所有指标均需符合要求，若因中标人原因导致验收逾期，采购人有权要求中标人退货、全额退还货款并承担相应法律责任，不得推诿。

15.2.6最终验收

设备安装、调试结束后中标人负责并会同采购人及有关专家按15.1款验收标准进行联合验收。需有采购人的初步验收意见、且必须经采购人设备使用科室人员在初步验收意见上签字即为初步验收完成。初步验收合格后，采购人将根据设备正常使用情况，在六个月内进行最终验收，如设备未出现任何质量问题，即视为最终验收合格，以采购人最终出具的验收单为准。

16、违约责任

(1)除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，双方均不得随意解除合同。否则提出解除合同一方，向另一方支付合同总金额10%违约金。

(2)中标人的验收结果不符合招标文件和合同要求的，采购人有权拟终止合同并报监管部门要求解除本合同，同时中标人应向采购人赔偿该合同款总额30%的违约金。

(3)中标人不能按时交付货物和服务的，采购人有权拟终止合同并报监管部门要求解除本合同，中标人除了应退还已收取的全部合同款外，同时中标人应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

(4)中标人未经采购人同意单方面终止合同的，中标人除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

(5)因中标人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

(6)因采购人原因导致中标人未能按合同约定履行的，中标人可免于承担违约责任。

(7)在明确违约责任后，中标人应在接到采购人发出书面通知书后七天内支付违约金、赔偿金等。

17、保密条款

对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，采购人、中标人双方均负有保密义务。

- 18、招标文件有要求所投产品须提供国家强制性要求或认证证明材料的，按招标文件要求提供。招标文件未要求提供相关证明材料但所投产品属于国家强制性要求或认证的，则须承诺其所投产品均符合国家强制性要求或认证的承诺函（格式自拟），否则按无效投标处理。

- 19、本招标文件中所涉及的一切费用均应包含在投标总价中。对于本招标文件未列明，但属于合同履行过程中可能发生的一切费用【包含但不限于货物制造、包装、人工费、拆除费用、改造费用、安装调试费、运输、装卸、辅助材料费、机械费、技术服务费、检验检测费、培训、废物清理、保管费、保险、税金、验收费用、保修、软件升级（如有）等】也应包含在投标总价中，采购人不再另行支付。本项目实施过程中拆除、更换或淘汰的原有设备、配件及附属设施，其所有权归采购人所有。中标人应妥善保管并移交，不得擅自处置、变卖或销毁。

品目号1-3

8、中标人保证提供货物是全新的，按照法律规定的正常渠道供货，所有货物符合相应的标准，如因中标人提供产品引起第三方专利等方面的原因，由中标人负全部责任。

9、自中标通知书发出之日起三十个日历日内签订合同，中标人在合同签订后七个工作日内通知采购人安装条件。中标人确保合同签订后45日内到货。设备运抵指定场所、安装、调试及验收、培训所产生的费用包含在投标总价中。

10、安装调试要求：

(1)中标人在仪器到货并具备实验室条件后，采购人提出安装要求，中标人安排工程师到现场，与采购人共同开箱，清点，并负责安装，调试，协助采购人验收。如仪器存在质量问题或缺损，则由中标人负责索赔。在15日内执行安装调试直至达到验收指标。安装调试过程中涉及的仪器搬运、设备、材料及施工用具的保管费用，以及安装调试人员和工程师的安全、保险、食宿等一切费用，均包含在投标总价中。

(2)中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用包含在投标总价中。

11、培训要求

(1)仪器验收后，维修工程师即在现场进行操作培训：仪器安装调试期间，工程师对用户使用人员在仪器调试现场进行操作和维护培训，直到用户人员能独立操作仪器，使用户使用人员掌握仪器的安装、开启、关闭步骤，仪器的日常维护和维修，系统的操作和控制，系统故障的查找和诊断方法。

(2)培训的一切费用应包含在投标总价中。

12、中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准(含产品合 格证验收清单等)；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

13、特殊工具（若有）和备品备件（若有）

(1)中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包含在投标总价内。

(2)中标人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件,其费用包含在投标总价内。

14、售后服务要求

(1)中标人保证维修及时，并提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助采购人进行方法的开发。提供终身为采购人提供软件升级服务，相关费用包含在投标总价中。

(2)保修期内：仪器在验收后提供两年保修服务，所有服务及配件（消耗品除外）相关费用包含在投标总价中。保修期自验收签字之日起计算。在收到采购人的报修后1小时内予以电话响应并帮助指导解决问题；电话服务无法解决的，在24小时内派服务工程师到达采购人现场检修仪器。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。所有货物在质保期结束前1个月，中标人须进行一次全面的维护与保养；验收两年后，提供三次维保，相关费用包含在投标总价中。

- (3)保修期外：设备保修期过后，收到采购人通知后1小时内响应，48小时内并派人到达现场解决。

(4)在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。

培训及应用支持：

1）在仪器通过验收后，一台仪器提供2人次进行为期不少于4天的高级技术培训，培训相关费用包含在投标总价中。

2）中标人尽最大努力帮助用户建立所需实验方法，与用户共同探讨使用过程中遇到的技术问题，及回答用户在仪器日常维护中所可能发生的各种疑难咨询。

3）中标人经常向用户提供仪器的最新应用技术信息，包括新仪器的推出，功能的更新。

15、验收标准和验收方法：

15.1验收标准：产品质量应达到设计要求、招标文件及合同中要求的所有配置要求；安装调试各项指标和技术参数应符合招标文件规定的技术要求和有关验收标准要求。产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人重新更换（费用包含在投标报价中），并按合同条款的有关规定执行。

15.2验收方法：

15.2.1出厂检验：中标人负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的供货地点。

15.2.2到货验收：货物送至采购人安装现场后，中标人和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料及安装、测试报告等文档汇集成册交付采购人。

15.2.3验收技术指标

所有指标都会成为验收条款；验收过程中需要的耗材、标准品、人员、设备、计量检定（注：计量检定机构由业主指定，计量检定费用由中标人承担）和其他验收所需的费用全部由中标人承担。

15.2.4初步验收

①中标人所投产品如有需要计量相关认证的，设备计量机构由采购人指定，设备计量费用由中标人承担；设备第一次计量不合格的，中标人应在15日内完成整改、调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，采购人将不符合合同规定标准的产品按退货处理并有权终止合同，同时没收中标人缴纳的履约保证金用于赔偿采购人所受的损失。

②采购人将按照招标文件、投标文件以及政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标履约情况进行验收。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。如二次供货不合格，采购人有权终止合同并作退货处理。

15.2.5设备到货、安装调试合格后，中标人须全程配合采购人在15个日历日内开展验收测试，所有指标均需符合要求，若因中标人原因导致验收逾期，采购人有权要求中标人退货、全额退还货款并承担相应法律责任，不得推诿。

15.2.6最终验收

设备安装、调试结束后中标人负责并会同采购人及有关专家按15.1款验收标准进行联合验收。需有采购人的初步验收意见、且必须经采购人设备使用科室人员在初步验收意见上签字即为初步验收完成。初步验收合格后，采购人将根据设备正常使用情况，在六个月内进行最终验收，如设备未出现任何质量问题，即视为最终验收合格，以采购人最终出具的验收单为准。

16、违约责任

(1)除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，双方均不得随意解除合同。否则提出解除合同一方，向另一方支付合同总金额10%违约金。

(2)中标人的验收结果不符合招标文件和合同要求的，采购人有权拟终止合同并报监管部门要求解除本合同，同时中标人应向采购人赔偿该合同款总额30%的违约金。

(3)中标人不能按时交付货物和服务的，采购人有权拟终止合同并报监管部门要求解除本合同，中标人除了应退还已收取的全部合同款外，同时中标人应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

(4)中标人未经采购人同意单方面终止合同的，中标人除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

(5)因中标人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

(6)因采购人原因导致中标人未能按合同约定履行的，中标人可免于承担违约责任。

(7)在明确违约责任后，中标人应在接到采购人发出书面通知书后七天内支付违约金、赔偿金等。

17、保密条款

对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，采购人、中标人双方均负有保密义务。

- 18、招标文件有要求所投产品须提供国家强制性要求或认证证明材料的，按招标文件要求提供。招标文件未要求提供相关证明材料但所投产品属于国家强制性要求或认证的，则须承诺其所投产品均符合国家强制性要求或认证的承诺函（格式自拟），否则按无效投标处理。

- 19、本招标文件中所涉及的一切费用均应包含在投标总价中。对于本招标文件未列明，但属于合同履行过程中可能发生的一切费用【包含但不限于货物制造、包装、人工费、拆除费用、改造费用、安装调试费、运输、装卸、辅助材料费、机械费、技术服务费、检验检测费、培训、废物清理、保管费、保险、税金、验收费用、保修、软件升级（如有）等】也应包含在投标总价中，采购人不再另行支付。本项目实施过程中拆除、更换或淘汰的原有设备、配件及附属设施，其所有权归采购人所有。中标人应妥善保管并移交，不得擅自处置、变卖或销毁。

品目号1-4

8、中标人保证提供货物是全新的，按照法律规定的正常渠道供货，所有货物符合相应的标准，如因中标人提供产品引起第三方专利等方面的原因，由中标人负全部责任。

9、自中标通知书发出之日起三十个日历日内签订合同，中标人在合同签订后七个工作日内通知采购人安装条件。中标人确保合同签订后45日内到货。设备运抵指定场所、安装、调试及验收、培训所产生的费用包含在投标总价中。

10、安装调试要求：

(1)中标人在仪器到货并具备实验室条件后，采购人提出安装要求，中标人安排工程师到现场，与采购人共同开箱，清点，并负责安装，调试，协助采购人验收。如仪器存在质量问题或缺损，则由中标人负责索赔。在15日内执行安装调试直至达到验收指标。安装调试过程中涉及的仪器搬运、设备、材料及施工用具的保管费用，以及安装调试人员和工程师的安全、保险、食宿等一切费用，均包含在投标总价中。

(2)中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用包含在投标总价中。

11、培训要求

(1)仪器验收后，维修工程师即在现场进行操作培训：仪器安装调试期间，工程师对用户使用人员在仪器调试现场进行操作和维护培训，直到用户人员能独立操作仪器，使用户使用人员掌握仪器的安装、开启、关闭步骤，仪器的日常维护和维修，系统的操作和控制，系统故障的查找和诊断方法。

(2)培训的一切费用应包含在投标总价中。

12、中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准(含产品合 格证验收清单等)；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

13、特殊工具（若有）和备品备件（若有）

(1)中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包含在投标总价内。

(2)中标人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件,其费用包含在投标总价内。

14、售后服务要求

(1)中标人保证维修及时，并提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助采购人进行方法的开发。提供终身为采购人提供软件升级服务，相关费用包含在投标总价中。

(2)保修期内：仪器在验收后提供两年保修服务，所有服务及配件（消耗品除外）相关费用包含在投标总价中。保修期自验收签字之日起计算。在收到采购人的报修后1小时内予以电话响应并帮助指导解决问题；电话服务无法解决的，在24小时内派服务工程师到达采购人现场检修仪器。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。所有货物在质保期结束前1个月，中标人须进行一次全面的维护与保养；验收两年后，提供三次维保，相关费用包含在投标总价中。

- (3)保修期外：设备保修期过后，收到采购人通知后1小时内响应，48小时内并派人到达现场解决。

(4)在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。

培训及应用支持：

1）在仪器通过验收后，一台仪器提供2人次进行为期不少于4天的高级技术培训，培训相关费用包含在投标总价中。

2）中标人尽最大努力帮助用户建立所需实验方法，与用户共同探讨使用过程中遇到的技术问题，及回答用户在仪器日常维护中所可能发生的各种疑难咨询。

3）中标人经常向采购人提供仪器的最新应用技术信息，包括新仪器的推出，功能的更新。

15、验收标准和验收方法：

15.1验收标准：产品质量应达到设计要求、招标文件及合同中要求的所有配置要求；安装调试各项指标和技术参数应符合招标文件规定的技术要求和有关验收标准要求。产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人重新更换（费用包含在投标报价中），并按合同条款的有关规定执行。

15.2验收方法：

15.2.1出厂检验：中标人负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的供货地点。

15.2.2到货验收：货物送至采购人安装现场后，中标人和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料及安装、测试报告等文档汇集成册交付采购人。

15.2.3验收技术指标

所有指标都会成为验收条款；验收过程中需要的耗材、标准品、人员、设备、计量检定（注：计量检定机构由业主指定，计量检定费用由中标人承担）和其他验收所需的费用全部由中标人承担。

15.2.4初步验收

①中标人所投产品如有需要计量相关认证的，设备计量机构由采购人指定，设备计量费用由中标人承担；设备第一次计量不合格的，中标人应在15日内完成整改、调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，采购人将不符合合同规定标准的产品按退货处理并有权终止合同，同时没收中标人缴纳的履约保证金用于赔偿采购人所受的损失。

②采购人将按照招标文件、投标文件以及政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标履约情况进行验收。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。如二次供货不合格，采购人有权终止合同并作退货处理。

15.2.5设备到货、安装调试合格后，中标人须全程配合采购人在15个日历日内开展验收测试，所有指标均需符合要求，若因中标人原因导致验收逾期，采购人有权要求中标人退货、全额退还货款并承担相应法律责任，不得推诿。

15.2.6最终验收

设备安装、调试结束后中标人负责并会同采购人及有关专家按15.1款验收标准进行联合验收。需有采购人的初步验收意见、且必须经采购人设备使用科室人员在初步验收意见上签字即为初步验收完成。初步验收合格后，采购人将根据设备正常使用情况，在六个月内进行最终验收，如设备未出现任何质量问题，即视为最终验收合格，以采购人最终出具的验收单为准。

16、违约责任

- (1)除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，双方均不得随意解除合同。否则提出解除合同一方，向另一方支付合同总金额10%违约金。

- (2)中标人的验收结果不符合招标文件和合同要求的，采购人有权拟终止合同并报监管部门要求解除本合同，同时中标人应向采购人赔偿该合同款总额30%的违约金。

- (3)中标人不能按时交付货物和服务的，采购人有权拟终止合同并报监管部门要求解除本合同，中标人除了应退还已收取的全部合同款外，同时中标人应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

- (4)中标人未经采购人同意单方面终止合同的，中标人除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

- (5)因中标人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

- (6)因采购人原因导致中标人未能按合同约定履行的，中标人可免于承担违约责任。

- (7)在明确违约责任后，中标人应在接到采购人发出书面通知书后七天内支付违约金、赔偿金等。

17、保密条款

对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，采购人、中标人双方均负有保密义务。

- 18、招标文件有要求所投产品须提供国家强制性要求或认证证明材料的，按招标文件要求提供。招标文件未要求提供相关证明材料但所投产品属于国家强制性要求或认证的，则须承诺其所投产品均符合国家强制性要求或认证的承诺函（格式自拟），否则按无效投标处理。

- 19、本招标文件中所涉及的一切费用均应包含在投标总价中。对于本招标文件未列明，但属于合同履行过程中可能发生的一切费用【包含但不限于货物制造、包装、人工费、拆除费用、改造费用、安装调试费、运输、装卸、辅助材料费、机械费、技术服务费、检验检测费、培训、废物清理、保管费、保险、税金、验收费用、保修、软件升级（如有）等】也应包含在投标总价中，采购人不再另行支付。本项目实施过程中拆除、更换或淘汰的原有设备、配件及附属设施，其所有权归采购人所有。中标人应妥善保管并移交，不得擅自处置、变卖或销毁。

采购包2：

品目号2-1

8、中标人保证提供货物是全新的，按照法律规定的正常渠道供货，所有货物符合相应的标准，如因中标人提供产品引起第三方专利等方面的原因，由中标人负全部责任。

9、自中标通知书发出之日起三十个日历日内签订合同，中标人在合同签订后七个工作日内通知采购人安装条件。中标人确保合同签订后50日内到货。设备运抵指定场所、安装、调试及验收、培训所产生的费用包含在投标总价中。

10、安装调试要求：

(1)中标人在仪器到货并具备实验室条件后，采购人提出安装要求，中标人安排工程师到现场，与采购人共同开箱，清点，并负责安装，调试，协助采购人验收。如仪器存在质量问题或缺损，则由中标人负责索赔。在10日内执行安装调试直至达到验收指标。安装调试过程中涉及的仪器搬运、设备、材料及施工用具的保管费用，以及安装调试人员和工程师的安全、保险、食宿等一切费用，均包含在投标总价中。

(2)中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用包含在投标总价中。

11、培训要求

分层培训计划（全流程培训，相关费用包含在投标总价中）

（一）安装现场实操培训（验收当日完成）

培训对象：实验室操作人员、设备管理员

培训内容：

1）标准开关机流程、仪器自检流程、形态/总量分析方法建立、参数优化、四元流动相配比设置、全自动无人值守分析流程操作；

2）流路管路更换、色谱柱安装与保护、自动清洗程序、液位监测查看、气液分离器维护、管路漏液自查、氢气气路安全检查；

3） 设备常规报警代码解读、基线异常、火焰异常、压力异常等简单故障识别、紧急停机安全操作；

4）仪器后期功能拓展、数据LIMS对接接口、软件升级迭代说明。

（二）进阶专项培训（质保期内按需上门，相关费用包含在投标总价中）

1）水质、食品等样品砷汞硒锑总量及形态分析国标方法搭建，适配HJ、GB、EPA等现行标准；

2）形态分析回收率优化、梯度洗脱方法调试、基线噪声优化、峰形矫正实操教学；

3）整机深度维护保养、高压泵校准、气体流量传感器校准、原子化器温度校准、紫外灯管状态检测与维护。

（三）线上持续技术支持

1）终身提供线上视频教学、操作手册电子版、标准方法模板，随时远程答疑；厂家组织线上技术讲座，邀请采购方人员参与，相关费用包含在投标总价中。

2）培训直至操作人员可独立完成全流程无人值守样品分析、基础故障排查为止。

（四）培训的一切费用应包含在投标总价中。

12、中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准(含产品合 格证验收清单等)；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

13、特殊工具（若有）和备品备件（若有）

(1)备品备件保障方案

1)标配随车备件：设备供货时同步配套原厂标准备品备件包，包含管路接头、密封配件、过滤耗材、传感器备用件、管路卡套、色谱柱备用配件等，完全满足设备初期日常更换与维护需求。

2)多级备件库存保障：中标人常备全套核心易损件、硬件配件；24小时内提供常用耗材与备件，突发故障可快速更换，极大缩短维修周期。

3)原厂正品保障：所有更换配件均为原厂全新正品，杜绝翻新件、替代件，所有更换配件均享受原厂质保；质保期内故障更换备件，相关费用包含在投标报价中。质保期外仅收取配件成本价，免收上门人工服务费。

(2)耗材售后采购及收费标准

1）常规耗材清单

泵管、管路软管、色谱柱、元素灯。

2）收费规则

质保期内因设备故障损坏的耗材更换，相关费用包含在投标报价中；

正常实验损耗耗材，采购人可直接向中标人统一采购，执行中标人统一优惠价，长期采购可签订耗材供货协议，享受阶梯折扣；

耗材报价透明，提供完整价目表，无隐形服务费，大批量采购应包含物流费用。

(3)中标人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件,其费用包含在投标总价内。

14、售后服务要求

(1)中标人保证维修及时，并提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助采购人进行方法的开发。提供终身为采购人提供软件升级服务，相关费用包含在投标总价中。

(2)质保期限：仪器自现场安装调试验收合格之日起，提供整机 36个月保修期，相关费用包含在投标总价中。质保期内非人为损坏的零部件、整机故障维修、上门服务、常规检测校准均不收取人工费、上门费、配件费。

(3)故障响应时效承诺

1）远程响应：用户报修后 十分钟内技术工程师对接，通过电话、远程控制排查、指导解决简单故障；

2）现场处置：远程无法解决的硬件故障，工程师24小时到场处理；

3）驻点保障：中标人在福州市配备专职常驻售后工程师，提供固定对接人及联系电话，日常巡检、紧急抢修、技术咨询可就近上门，大幅缩短路途耗时。

(4)设备运行维护服务

1）质保期内维护：可按需预约上门巡检服务，包含：气路密封性核查、液路管路检查、四路气体流量精度校验、原子化系统状态检查、紫外消解模块工况核查、恒温系统校验、进样系统维护、整机清洁保养等；对温度、压力、流量等关键参数进行校准，出具设备运行巡检报告，相关费用包含在投标总价中。

2）质保期满后年度维保（可选有偿维保协议）

提供年度全包维保合同，包含每年 2 次上门深度保养、全年不限次数上门维修、优先备件供给、年度整机性能验证，签订维保合同可享受配件、耗材采购折扣。

3）用户日常维护指导

提供全套标准化日常维护规程：每日液位、气源、仪器自检检查；每批次测试后自动流路清洗；每周管路冲洗、进样系统清洁；月度高压泵、密封件、传感元件检查；季度原子化系统、紫外消解系统、气路系统校验，规范日常操作，大幅降低设备故障率。相关费用包含在投标总价中。

(5)软件升级更新服务

质保期内同系列仪器软件终身升级服务，新增功能、方法库优化、操作界面优化、审计追踪功能完善，相关费用包含在投标总价中。

(6)增值售后保障

提供各类食品测标准方法模板库，持续更新国标配套方法，相关费用包含在投标总价中。

协助用户完成 CNAS、CAS 评审所需仪器校准、性能验证相关技术材料。

可按需提供第三方计量校准对接协助完成 CMA 计量。

15、验收标准和验收方法：

15.1验收标准：产品质量应达到设计要求、招标文件及合同中要求的所有配置要求；安装调试各项指标和技术参数应符合招标文件规定的技术要求和JJG1151-2025《液相色谱-原子荧光联用仪检定规程》等有关验收标准要求。产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人重新更换（费用包含在投标报价中），并按合同条款的有关规定执行。

15.2验收方法：

15.2.1出厂检验：中标人负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的供货地点。

15.2.2到货验收：货物送至采购人安装现场后，中标人和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料及安装、测试报告等文档汇集成册交付采购人。

15.2.3验收技术指标

所有指标都会成为验收条款；验收过程中需要的耗材、标准品、人员、设备、计量检定（注：计量检定机构由业主指定，计量检定费用由中标人承担）和其他验收所需的费用全部由中标人承担。

15.2.4初步验收

①中标人所投产品如有需要计量相关认证的，设备计量机构由采购人指定，设备计量费用由中标人承担；设备第一次计量不合格的，中标人应在15日内完成整改、调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，采购人将不符合合同规定标准的产品按退货处理并有权终止合同，同时没收中标人缴纳的履约保证金用于赔偿采购人所受的损失。

②采购人将按照招标文件、投标文件以及政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标履约情况进行验收。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。如二次供货不合格，采购人有权终止合同并作退货处理。

15.2.5设备到货、安装调试合格后，中标人须全程配合采购人在15个日历日内开展验收测试，所有指标均需符合要求，若因中标人原因导致验收逾期，采购人有权要求中标人退货、全额退还货款并承担相应法律责任，不得推诿。

15.2.6最终验收

设备安装、调试结束后中标人负责并会同采购人及有关专家按15.1款验收标准进行联合验收。需有采购人的初步验收意见、且必须经采购人设备使用科室人员在初步验收意见上签字即为初步验收完成。初步验收合格后，采购人将根据设备正常使用情况，在六个月内进行最终验收，如设备未出现任何质量问题，即视为最终验收合格，以采购人最终出具的验收单为准。

16、违约责任

(1)除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，双方均不得随意解除合同。否则提出解除合同一方，向另一方支付合同总金额10%违约金。

(2)中标人的验收结果不符合招标文件和合同要求的，采购人有权拟终止合同并报监管部门要求解除本合同，同时中标人应向采购人赔偿该合同款总额30%的违约金。

(3)中标人不能按时交付货物和服务的，采购人有权拟终止合同并报监管部门要求解除本合同，中标人除了应退还已收取的全部合同款外，同时中标人应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

(4)中标人未经采购人同意单方面终止合同的，中标人除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

(5)因中标人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

(6)因采购人原因导致中标人未能按合同约定履行的，中标人可免于承担违约责任。

(7)在明确违约责任后，中标人应在接到采购人发出书面通知书后七天内支付违约金、赔偿金等。

17、保密条款

对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，采购人、中标人双方均负有保密义务。

- 18、招标文件有要求所投产品须提供国家强制性要求或认证证明材料的，按招标文件要求提供。招标文件未要求提供相关证明材料但所投产品属于国家强制性要求或认证的，则须承诺其所投产品均符合国家强制性要求或认证的承诺函（格式自拟），否则按无效投标处理。

- 19、本招标文件中所涉及的一切费用均应包含在投标总价中。对于本招标文件未列明，但属于合同履行过程中可能发生的一切费用【包含但不限于货物制造、包装、人工费、拆除费用、改造费用、安装调试费、运输、装卸、辅助材料费、机械费、技术服务费、检验检测费、培训、废物清理、保管费、保险、税金、验收费用、保修、软件升级（如有）等】也应包含在投标总价中，采购人不再另行支付。本项目实施过程中拆除、更换或淘汰的原有设备、配件及附属设施，其所有权归采购人所有。中标人应妥善保管并移交，不得擅自处置、变卖或销毁。

品目号2-2

8 、中标人保证提供货物是全新的，按照法律规定的正常渠道供货，所有货物符合相应的标准，如因中标人提供产品引起第三方专利等方面的原因，由中标人负全部责任。

9、自中标通知书发出之日起三十个日历日内签订合同，中标人在合同签订后七个工作日内通知采购人安装条件。中标人确保合同签订后50日内到货。到货后接到采购人提出安装需求后，中标人派工程师于10日内配合采购人完成验收；设备运抵指定场所、安装、调试及验收、培训所产生的费用包含在投标总价中。

10、指派技术服务工程师到仪器最终使用点，提供安装、调试服务和常规使用及日常保养的培训等服务，保证教会具体操作人员正确使用仪器。以操作人员能独立操作使用本仪器为准则（时间1天－2天），并将在一年内根据采购人实际情况提供第二次现场培训，加深认识仪器的特点和保养常识。相关费用包含在投标总价中。

11、确保仪器经安装调试后能够体现各种应有的功能，达到仪器规定的各项性能指标。

12、中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准(含产品合 格证验收清单等)；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

13、特殊工具（若有）和备品备件（若有）

(1)中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包含在投标总价内。

(2)中标人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件,其费用包含在投标总价内。

14、售后服务要求

(1)中标人保证维修及时，并提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助采购人进行方法的开发。提供终身为采购人提供软件升级服务，相关费用包含在投标总价中。

(2)质保期限：保修期正常交货安装情况下，从采购人签字验收该仪器时起计算，承诺保修期三年。如保修期内有关本仪器非正常损耗所发生的元器件及配套设施等损坏造成的一切费用均由中标人负责。

(3)保证在仪器保修期内或外，都提供最佳的售后服务，要点如下：

1）保证7X24小时提供体贴的技术支持，相关费用包含在投标总价中。

2）在24小时内做出反应，落实解决方案并派员处理，相关费用包含在投标总价中。

3）提供使用者各种适用的应用技术资料和相关技术支持，相关费用包含在投标总价中。

4）保证零备件和消耗品的常年供应。在仪器售出后的10年内，该仪器上的所有零配件都保证供应，可以随时订购。

15、验收标准和验收方法

15.1验收标准：

(1)设备外观、配置、附件、技术资料齐全完整，无破损、缺件、错配；若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人重新更换（费用包含在投标报价中），并按合同条款的有关规定执行。

(2)关键部件验收（蒸馏头材质有PP和玻璃材质可选；内置金属蒸汽发生器）。

(3)设备安装规范，基础功能全部正常，无运行故障；

(4)按技术参数（用有证氮含量标准物质，依据GB 5009.5-2025《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》验收）和仪器检定规程验收。仪器调试到可验收状态后，由采购人指定计量检定机构计量检定，计量检定费用由中标人承担。

(5)培训及售后验收

1）厂家培训工程师现场完成操作人员培训，涵盖设备开关机、参数设置、实验操作、日常维护、故障排查、软件操作，操作人员可独立完成整机操作；

2）核实售后保障：质保期限、上门维修、技术支持、配件供应等条款，与合同一致。

15.2验收方法：

15.2.1出厂检验：中标人负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的供货地点。

15.2.2到货验收：货物送至采购人安装现场后，中标人和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料及安装、测试报告等文档汇集成册交付采购人。

15.2.3验收技术指标

所有指标都会成为验收条款；验收过程中需要的耗材、标准品、人员、设备、计量检定（注：计量检定机构由业主指定，计量检定费用由中标人承担）和其他验收所需的费用全部由中标人承担。

15.2.4初步验收

①中标人所投产品如有需要计量相关认证的，设备计量机构由采购人指定，设备计量费用由中标人承担；设备第一次计量不合格的，中标人应在15日内完成整改、调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，采购人将不符合合同规定标准的产品按退货处理并有权终止合同，同时没收中标人缴纳的履约保证金用于赔偿采购人所受的损失。

②采购人将按照招标文件、投标文件以及政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标履约情况进行验收。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。如二次供货不合格，采购人有权终止合同并作退货处理。

15.2.5设备到货、安装调试合格后，中标人须全程配合采购人在15个日历日内开展验收测试，所有指标均需符合要求，若因中标人原因导致验收逾期，采购人有权要求中标人退货、全额退还货款并承担相应法律责任，不得推诿。

15.2.6最终验收

设备安装、调试结束后中标人负责并会同采购人及有关专家按15.1款验收标准进行联合验收。需有采购人的初步验收意见、且必须经采购人设备使用科室人员在初步验收意见上签字即为初步验收完成。初步验收合格后，采购人将根据设备正常使用情况，在六个月内进行最终验收，如设备未出现任何质量问题，即视为最终验收合格，以采购人最终出具的验收单为准。

16、违约责任

(1)除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，双方均不得随意解除合同。否则提出解除合同一方，向另一方支付合同总金额10%违约金。

(2)中标人的验收结果不符合招标文件和合同要求的，采购人有权拟终止合同并报监管部门要求解除本合同，同时中标人应向采购人赔偿该合同款总额30%的违约金。

(3)中标人不能按时交付货物和服务的，采购人有权拟终止合同并报监管部门要求解除本合同，中标人除了应退还已收取的全部合同款外，同时中标人应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

(4)中标人未经采购人同意单方面终止合同的，中标人除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

(5)因中标人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

(6)因采购人原因导致中标人未能按合同约定履行的，中标人可免于承担违约责任。

(7)在明确违约责任后，中标人应在接到采购人发出书面通知书后七天内支付违约金、赔偿金等。

17、保密条款

对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，采购人、中标人双方均负有保密义务。

- 18、招标文件有要求所投产品须提供国家强制性要求或认证证明材料的，按招标文件要求提供。招标文件未要求提供相关证明材料但所投产品属于国家强制性要求或认证的，则须承诺其所投产品均符合国家强制性要求或认证的承诺函（格式自拟），否则按无效投标处理。

- 19、本招标文件中所涉及的一切费用均应包含在投标总价中。对于本招标文件未列明，但属于合同履行过程中可能发生的一切费用【包含但不限于货物制造、包装、人工费、拆除费用、改造费用、安装调试费、运输、装卸、辅助材料费、机械费、技术服务费、检验检测费、培训、废物清理、保管费、保险、税金、验收费用、保修、软件升级（如有）等】也应包含在投标总价中，采购人不再另行支付。本项目实施过程中拆除、更换或淘汰的原有设备、配件及附属设施，其所有权归采购人所有。中标人应妥善保管并移交，不得擅自处置、变卖或销毁。

品目号2-3

8 、中标人保证提供货物是全新的，按照法律规定的正常渠道供货，所有货物符合相应的标准，如因中标人提供产品引起第三方专利等方面的原因，由中标人负全部责任。

9、自中标通知书发出之日起三十个日历日内签订合同，中标人在合同签订后七个工作日内通知采购人安装条件。中标人确保合同签订后50日内到货。到货后接到采购人提出安装需求后，中标人派工程师于10日内配合采购人完成验收；设备运抵指定场所、安装、调试及验收、培训所产生的费用包含在投标总价中。

10、指派技术服务工程师到仪器最终使用点，提供安装、调试服务和常规使用及日常保养的培训、现场操作人员培训（涵盖设备开关机、参数设置、实验操作、日常维护、故障排查、软件操作，操作人员可独立完成整机操作）等服务，保证教会具体操作人员正确使用仪器。以操作人员能独立操作使用本仪器为准则（时间1天－2天），并将在一年内根据采购人实际情况提供第二次现场培训，加深认识仪器的特点和保养常识，相关费用包含在投标总价中。

11、确保仪器经安装调试后能够体现各种应有的功能，达到仪器规定的各项性能指标。

12、中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准(含产品合 格证验收清单等)；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

13、特殊工具（若有）和备品备件（若有）

(1)中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包含在投标总价内。

(2)中标人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件,其费用包含在投标总价内。

14、售后服务要求

(1)售后保障：质保期限、上门维修、技术支持、配件供应等条款。

(2)中标人保证维修及时，并提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助采购人进行方法的开发。提供终身为采购人提供软件升级服务，相关费用包含在投标总价中。

(3)质保期限：保修期正常交货安装情况下，从采购人签字验收该仪器时起计算，承诺保修期三年。如保修期内有关本仪器非正常损耗所发生的元器件及配套设施等损坏造成的一切费用均由中标人负责。

(4)保证在仪器保修期内或外，都提供最佳的售后服务，要点如下：

1）保证7X24小时提供体贴的技术支持，相关费用包含在投标总价中。

2）在24小时内做出反应，落实解决方案并派员处理，相关费用包含在投标总价中。

3）提供使用者各种适用的应用技术资料和相关技术支持，相关费用包含在投标总价中。

4）保证零备件和消耗品的常年供应。在仪器售出后的10年内，该仪器上的所有零配件都保证供应，可以随时订购。

15、验收标准和验收方法

15.1验收标准：

(1)验收依据

本次设备采购合同、投标文件；

国家标准GB 5009.6-2025《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》；

设备原厂技术说明书、应用报告；

实验室仪器设备验收管理规程、计量器具管理要求。

(2)验收前试剂、试样的准备:中标人按实验要求准备好所需的试剂和质控样（或采购人认可的样品）。

(3)分项验收内容及标准

1） 外观及配置数量验收

依据装箱单、采购合同逐项核对，确保无错配、缺配、破损问题。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人重新更换（费用包含在投标报价中），并按合同条款的有关规定执行。

2） 关键部件验收

加热板：电子温控一体化恒温或每个加热位置单独调节控制。

3）安装调试验收

由工程师现场完成设备安装、调试，验收小组核查安装质量及基础运行状态，按招标参数验收。

4） 样品实测重复性验收标准:

样品类型：液体样品5g-10g，含淀粉固体样品30g--40g；

实验条件：按照GB 5009.6-2025第二法设置抽提温度、时间、回收参数，平行制备6组同一样品；

测试要求：全程自动完成酸水解、自动浸提、自动抽提、自动回收、常规烘干称重，记录各组脂肪检测结果；

验收标准：在重复性条件下获得的任意两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10％。

准确度（如有）：在质控样真值范围内。

15.2验收方法：

15.2.1出厂检验：中标人负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的供货地点。

15.2.2到货验收：货物送至采购人安装现场后，中标人和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料及安装、测试报告等文档汇集成册交付采购人。

15.2.3验收技术指标

所有指标都会成为验收条款；验收过程中需要的耗材、标准品、人员、设备、计量检定（注：计量检定机构由业主指定，计量检定费用由中标人承担）和其他验收所需的费用全部由中标人承担。

15.2.4初步验收

①中标人所投产品如有需要计量相关认证的，设备计量机构由采购人指定，设备计量费用由中标人承担；设备第一次计量不合格的，中标人应在15日内完成整改、调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，采购人将不符合合同规定标准的产品按退货处理并有权终止合同，同时没收中标人缴纳的履约保证金用于赔偿采购人所受的损失。

②采购人将按照招标文件、投标文件以及政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标履约情况进行验收。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。如二次供货不合格，采购人有权终止合同并作退货处理。

15.2.5设备到货、安装调试合格后，中标人须全程配合采购人在15个日历日内开展验收测试，所有指标均需符合要求，若因中标人原因导致验收逾期，采购人有权要求中标人退货、全额退还货款并承担相应法律责任，不得推诿。

15.2.6最终验收

设备安装、调试结束后中标人负责并会同采购人及有关专家按15.1款验收标准进行联合验收。需有采购人的初步验收意见、且必须经采购人设备使用科室人员在初步验收意见上签字即为初步验收完成。初步验收合格后，采购人将根据设备正常使用情况，在六个月内进行最终验收，如设备未出现任何质量问题，即视为最终验收合格，以采购人最终出具的验收单为准。

16、违约责任

(1)除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，双方均不得随意解除合同。否则提出解除合同一方，向另一方支付合同总金额10%违约金。

(2)中标人的验收结果不符合招标文件和合同要求的，采购人有权拟终止合同并报监管部门要求解除本合同，同时中标人应向采购人赔偿该合同款总额30%的违约金。

(3)中标人不能按时交付货物和服务的，采购人有权拟终止合同并报监管部门要求解除本合同，中标人除了应退还已收取的全部合同款外，同时中标人应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

(4)中标人未经采购人同意单方面终止合同的，中标人除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

(5)因中标人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

(6)因采购人原因导致中标人未能按合同约定履行的，中标人可免于承担违约责任。

(7)在明确违约责任后，中标人应在接到采购人发出书面通知书后七天内支付违约金、赔偿金等。

17、保密条款

对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，采购人、中标人双方均负有保密义务。

- 18、招标文件有要求所投产品须提供国家强制性要求或认证证明材料的，按招标文件要求提供。招标文件未要求提供相关证明材料但所投产品属于国家强制性要求或认证的，则须承诺其所投产品均符合国家强制性要求或认证的承诺函（格式自拟），否则按无效投标处理。

- 19、本招标文件中所涉及的一切费用均应包含在投标总价中。对于本招标文件未列明，但属于合同履行过程中可能发生的一切费用【包含但不限于货物制造、包装、人工费、拆除费用、改造费用、安装调试费、运输、装卸、辅助材料费、机械费、技术服务费、检验检测费、培训、废物清理、保管费、保险、税金、验收费用、保修、软件升级（如有）等】也应包含在投标总价中，采购人不再另行支付。本项目实施过程中拆除、更换或淘汰的原有设备、配件及附属设施，其所有权归采购人所有。中标人应妥善保管并移交，不得擅自处置、变卖或销毁。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1.本项目不允许中标人以任何名义和理由在成交后将成交项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包。在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同。视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。 2.2.本招标文件未明确的其他约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立，但不能违背招标文件和投标文件已确定的实质性要求。

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

# 政府采购货物买卖合同

# （试行）

项目名称： __________________________

合同编号： __________________________

甲   方： __________________________

乙   方：__________________________

签订时间：__________________________

## 使用说明

#### 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

#### 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

#### 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：___________________________（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：___________________________（供应商）

乙方2（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1.项目信息

(1)采购项目名称：___________________________

采购项目编号：____________________________

(2)采购计划编号：___________________________

(3)项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：___________________

品牌： ___________________ 规格型号：___________________

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  数量：__________  金额：__________

否

(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：____________________

(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

(7)合同是否分包：是否

分包主要内容：________________________________________

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

________________________________________

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________

国别：__________  品牌：__________  规格型号__________

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是         否        不涉及

### 2.合同金额

（1）合同金额小写：____________________

大写：____________________

分包金额（如有）小写：____________________

大写：____________________

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他__________

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_______（应明确一次性支付合同款项的条件）_____________

分期付款：_______（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____________，其中涉及预付款的：_______ （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_______（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）___________

绩效激励：_______（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_________

### 3.合同履行

（1）起始日期：____________________年____________________月 ____________________日 ，完成日期：____________________年____________________月____________________日。

（2）履约地点：____________________

（3）履约担保：

是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：____________________

收取履约保证金金额：____________________

履约担保期限：____________________

履约担保期限：____________________

（4）分期履行要求：____________________

（5）风险处置措施和替代方案：____________________

### 4.合同验收

（1）验收组织方式：自行验收委托第三方验收

验收主体：____________________

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测： 是，抽查比例：__________%否

是否存在破坏性检测： 是，__________否

验收组织的其他事项：____________________

（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_______日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：__________

（4）履约验收程序：____________________

（5）履约验收的内容：_________（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）___________

（6）履约验收标准：_____________________________

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：_______________

### 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 6.合同生效

本合同自____________________生效。

### 7.合同份数

本合同一式 _______ 份，甲方执 _______ 份，乙方执 _______ 份，均具有 法律效力。

### 8.合同融资支付约定

8.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点： ____________________________

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}

住 所：{{未填写}}

联 系 人：{{未填写}}

联系电话：{{未填写}}

通信地址：{{未填写}}

邮政编码：{{未填写}}

电子邮箱：{{未填写}}

统一社会信用代码：{{未填写}}

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

### 6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

### 8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

### 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

### 16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

### 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

### 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决： （1）向 __________________仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ____________ ； （2）向__________________人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章)

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-4中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件（若有）

#### 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350101]FJLXZB[GK]2026004

项目名称：2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3

采购包：1(2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3 | 4496000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350101]FJLXZB[GK]2026004

项目名称：2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3

采购包：2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3

投标人名称：

电感耦合等离子体质谱仪

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 1980000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 台 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

火焰/石墨炉原子吸收光谱仪

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火焰/石墨炉原子吸收光谱仪 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 1516000 元 | {=总价/数量} 元 | 2.0000 | 台 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

紫外分光光度计1

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外分光光度计1 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 250000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 台 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

紫外分光光度计

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外分光光度计2 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 750000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 台 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350101]FJLXZB[GK]2026004

项目名称：2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3

采购包：2(2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3 | 2970000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350101]FJLXZB[GK]2026004

项目名称：2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3

采购包：2026年福州市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目-项目3

投标人名称：

全自动双道原子荧光光度计

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动双道原子荧光光度计 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 470000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 台 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

全自动凯氏定氮仪

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凯氏定氮仪 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 700000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 台 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

自动脂肪测定仪

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动脂肪测定仪 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 1800000 元 | {=总价/数量} 元 | 2.0000 | 台 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### 项目名称：（由投标人填写）

### 备案编号：（由投标人填写）

### 项目编号：（由投标人填写）

### 所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。